## část I
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2022-000464 "Rentgenové přístroje"
Část I. Intraorální přístroj s přímou digitalizací
Uveďte typ, výrobce:
Dodávka, instalace a uvedení do provozu Intraorálního přístroje s přímou digitalizací pro Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky *
Základní diagnostická zobrazovací metoda pro vyšetřování dutiny ústní
Součástí dodávky bude demontáž a ekologická likvidace stávajícího intraorálního rtg systému Kodak 2200, včetně dodání protokolu o likvidaci (čestné prohlášení)
Vysokofrekvenční intraorální rentgen
Ukotvení ramene RTG na stěnu
Dosah ramene min. v rozsahu 170-210 cm
Vysokofrekvenční generátor řízený mikroprocesorem
Velikost ohniska max. 0,7 mm
Anodové napětí nastavitelné v min. rozsahu 60-70 kV
Filtrace min. 2,0 mm Al (70 kV)
Expoziční čas nastavitelný v min. rozsahu 0,02 - 2 s
Vzdálenost mezi ohniskem a koncem tubusu minimálně 20 cm a maximálně 30 cm včetně pravoúhlého kolimátoru.
Kolimace svazku odpovídá tvarem a velikostí receptoru obrazu
Anti-Drift mechanizmus
DAP meter
Ruční ovládací panel umístěný dle potřeby v místnosti radiologických pracovníků
Zobrazovací jednotka RVG (radioviziografie)
Rozlišení min. 20 lp/mm
Rozměr senzoru 40 x 25 mm +-10%
Zaoblené rohy senzoru
Snadné připojení senzoru ke snímací jednotce (např. pomocí magnetického konektoru, USB...)
Držáky senzoru pro zobrazování Bitewing, anterior, endodontic a posterior zabezpečující metodu kolmého snímkování
Pracovní stanice a SW
Využití stávající pracovní stanice panoramatického RTG (OPG OC 200D, SW Cliniview 10.2 CZ, PC: Intel Core i3-4160 CPU @ 3.60GHz, 8 GB RAM, 64 bitový operační systém), při zachování bezchybné funkčnosti stávajícího OPG
Upgrade stávající pracovní stanice na Win 10
Připojení systému na PACS server FNOL, dodavatel musí potvrdit kompatibilitu dle dokumentu MARIE Conformance Statement (příloha č. 7 zadávací dokumentace).
Komunikace ve formátu DICOM 3.0 včetně podpory DICOM Worklist (Získávání fronty žádanek z NIS určených jen pro toto zařízení)
Podpora DICOM Retrieve (Zpětné načtení snímku z PACS do konzole modality)
Podpora Storage Commitment (Automatické odmazávání pořízených snímků po nastavitelném časovém intervalu)
Součást dodávky
Součást dodávky bude přejímací zkouška a měření rozptýleného záření nového zdroje ionizujícího záření a dalších zkoušky, měření, revize požadované českou legislativou (především v oblasti radiační ochrany - zákon č. 263/2016 Sb. a vyhláška č. 422/2016 Sb. v aktuálních znění).
Pomůcky (fantom) pro provádění zkoušek provozní stálosti
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 263/2016 Sb. (atomový zákon), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek - po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 263/2016 Sb. (atomový zákon), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Součástí uvedení systému do provozu bude provedení veškerých přejímacích a dalších zkoušek, měření, revize požadovaných českou legislativou (především v oblasti radiační ochrany - zákon č. 263/2016 Sb. a vyhláška č. 422/2016 Sb. v aktuálních znění).
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek

## část II
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2022-000464 "Rentgenové přístroje"
Část II. Digitální pojízdný RTG přístroj
Uveďte typ, výrobce:
Dodávka, instalace a uvedení do provozu digitálního pojízdného RTG přístroje pro Radiologickou kliniku, včetně provedení zaškolení personálu..
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky *
Přístroj
Plně motorizovaný systém
Maximální rychlost pohybu: min. 4 km/h
Hmotnost: max. 600 kg
Maximální délka: max. 1313 mm
Dvě samostatné sady akumulátorů (pro snímkování a pro pojezd) nebo použití baterie detektoru pro dojezd nebo jedna sada akumulátorů se SW rozdělením výkonu mezi snímkování a pojezd
Čas pro plné nabití akumulátorů pro snímkování: max. 10 hod
Čas pro plné nabití akumulátorů pro pojezd: max. 6 hod
Výdrž akumulátoru pro pojezd při neustálém pohybu: min. 4 hodiny/20 km
Záruka na akumulátory min. 2 roky
Systém brzd fungující i při plném vybití akumulátorů
Možnost snímkování během napájení
Zásobník na detektor/CR kazety
Možnost ovládání pojezdu přístroje na rameni rentgenky
Charakteristika RTG generátoru
· Příkon: min. 40 kW
· Minimální rozsah kV: 40 – 150 kV
· Minimální rozsah mA: 70 – 400 mA
· Minimální rozsah mAs: 0,1 – 500 mAs
Charakteristika ramena rentgenky na teleskopickém sloupu
· Mechanické ovládání teleskopického sloupu
· Protizávaží ramene rentgenky pro rychlejší a snadnější manipulaci
· Maximální vzdálenost ohnisko - sloup: min. 1 110 mm
· Maximální SID k podlaze: min. 2 020 mm
· Rotace sloupu: min. ± 315°
· Rotace rentgenky: min. ± 90°
· Náklon rentgenky: min. -20°/+90°
· Otáčení kolimátoru: ± 90°
· Manuální kolimátor s integrovanými filtry s možností manuálního výběru
Charakteristika rentgenky
· Velikosti ohnisek: max. 0,6 mm a 1,2 mm
· Úhel náklonu anody: max. 14°
· Tepelná kapacita anody: min. 300 kHU
· Celková tepelná kapacita: min. 670 kHU
· Rychlost otáčení: min. 3 000 ot/min
Charakteristika bezdrátového detektoru
· Velikost detektoru: min. 35×43 cm
· Typ konverzní vrstvy: CsI
· Rozlišení: min. 3,5 LP/mm
· Rychlý náhled na snímek: max. 3 s
· Plné rozlišení snímku: max. 7 s
· Hmotnost detektoru: max. 3,4 kg
· Maximální zatížitelnost detektoru: min. 150 kg
· Automatická detekce expozice (AED)
· Nabíjení baterie detektoru v nabíječce přímo na přístroji
Charakteristika akviziční stanice
· Plná integrace akviziční stanice do pojízdného RTG přístroje
· Intuitivní uživatelské rozhraní v českém jazyce
· Barevný dotykový monitor: min. 17‘‘
· Pokročilý multifrekvenční postprocessing s automatickou analýzou a optimalizací každého snímku
· Připojení do RIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, WiFi
· Systém musí být připojen do sítě FN Olomouc a na PACS server FNOL (MARIE PACS), dodavatel musí potvrdit kompatibilitu dle dokumentu MARIE Conformance Statement (příloha č. 7 zadávací dokumentace).
· Podpora protokolů DICOM 3: Store & DICOM Store Commitment, DICOM Modality Worklist, DICOM Print, MPPS
· Výstup na CD/DVD nebo USB
· Orgánová automatika vč. možnosti přednastavení uživatelských anatomických programů
· Záznam expozičních parametrů a jejich odeslání do PACS systému spolu se snímkem
· Funkce současného otevření více vyšetření v jednom okamžiku
· Funkce editace pacientských dat přijatých z worklistu
· Funkce přesunu snímků mezi studiemi (oprava nesprávné identifikace)
· Funkce uzamknutí systému číselným kódem
· Nástroje pro vložení značek, testu, měření
· Automatická detekce a ořez exponované oblasti s možností ruční úpravy (SW kolimace) včetně kolimace ve tvaru nepravidelného mnohoúhelníku
· Nástroje kontroly kvality
· Indikace expozičních hodnot mimo standardní interval
· Záznam a analýza smazaných snímků/ opakovaných expozic
Příslušenství digitálního pojízdného RTG
Bezdrátové dálkové spouštění expozice a rozsvěcení kolimačního světla
DAP metr
Ochranný kryt detektoru
Pomůcky a příslušenství, jejichž specifikace je dána konkrétním zařízením a předpisem výrobce a které jsou nutné pro provádění kvalitativních testů a ověřování technických parametrů zařízení, předepsaných výrobcem a prováděných odbornou obsluhou.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací na celý dodávaný systém včetně všech komponent minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) - po dobu záruky zdarma.
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů na celý dodávaný systém včetně všech komponent autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Součástí uvedení systému do provozu bude provedení veškerých přejímacích a dalších zkoušek, měření, revize požadovaných českou legislativou (především v oblasti radiační ochrany - zákon č. 263/2016 Sb. a vyhláška č. 422/2016 Sb. v aktuálních znění).
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek

## část III
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2022-000464 "Rentgenové přístroje"
Část III. Digitální skiagrafický systém
Uveďte typ, výrobce:
Dodávka, instalace, uvedení do provozu Digitálního skiagrafického systému se stropním závěsem rentgenky, elevačním vyšetřovacím stolem, sklopným vertigrafem, generátorem, kolimátorem, DAP metrem se třemi digitálními detektory pro Radiologickou kliniku včetně provedení zaškolení personálu a dále provedení veškerých nutných instalačních úprav a deinstalací a ekologická likvidace stávajícího přístroje.
Součástí dodávky budou také nutné stavební úpravy pro instalaci přístroje viz samostatný dokument - příloha č. 8, 9 a 10 zadávací dokumentace
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Systém obsahuje stropní závěs rentgenky, elevační vyšetřovací stůl, sklopný vertigraf, generátor, kolimátor, DAP metr se třemi digitálními detektory.
Systém musí zajišťovat vynikající kvalitu snímků v digitální podobě, manipulaci se snímky, záznam dávky a údržbu systému.
Systém musí být jednoduše ovladatelný a spolehlivý a zajišťovat celý rozsah požadovaných vyšetření (pacient stojící, sedící i ležící)
Detektor (2 ks) - ve stole a vertigrafu
• rozměry aktivní plochy detektoru min. 42 x 41,5 cm
• rozlišení detektoru – velikost pixelu max. 148 um
• matrice detektoru min. 8 Mpix
• hloubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů
• integrované provedení detektoru
• CsI scintilátor
Přenosný detektor pro volné projekce
• hmotnost detektoru vč. baterie max. 3 kg
• rozměry aktivní plochy detektoru min. 42,5 x 34,5 cm
• rozlišení detektoru – velikost pixelu max. 148 um
• matrice detektoru min. 6,5 Mpix
• hloubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů
• bezdrátové provedení detektoru
• CsI scintilátor
• funkce AED (Automatic Exposure Detection)
Pacientský stůl
• výškové nastavení plovoucí desky stolu min.35 cm (rozsah pohybu desky stolu)
• rozměry desky stolu min. 80 x 220 cm
• podélný/příčný pohyb desky stolu min. ±48/±12 cm
• podélný pohyb Bucky min. 50 cm s automatickým sledováním zářiče
• nosnost stolu min. 309 kg
• pokrytí celého pacienta (min. 180cm) rtg. svazkem bez překládání
• ovládací prvky pro plovoucí desku a pohyb stolu umístěné na obou stranách nebo ovládání pomocí bezdrátového pedálu, který musí být součástí dodávky
Vertigraf
• motorizované i manuální výškové nastavení jednotky detektoru
• ovládací tlačítka na nastavení výšky a sklápění z obou stran vertigrafu
• nejnižší možná vzdálenost středu detektoru od podlahy max. 34 cm
• motorizované i manuální sklápění jednotky detektoru min. -20°/+90°
• držáky pro úchop pacienta včetně laterálních
Stropní teleskopický závěs rentgenky
• rozsah pohybu v podélném/příčném směru min. 350/250 cm
• rotace rentgenky okolo vertikální osy min. -150° až + 180°
• rotace rentgenky okolo horizontální osy min. ±120°
• dálkový ovladač pohybů stropního závěsu
• aktivní antikolizní systém
• hmotnost stropního závěsu max. 390 kg
Automatizace pohybů
• automatický svislý pohyb rentgenky pro zachování SID při změně výšky stolu a pro centraci při změně výšky vertigrafu
• automatický podélný pohyb detektoru ve stole pro centraci při podélném polohování rentgenky
• automatické výškové nastavení vertigrafu dle zvoleného anatomického programu
• automatický synchronizovaný kyvný pohyb rentgenky a detektoru ve stole pro snímkování dlouhých kostí a páteře vleže a ve vertigrafu pro snímkování dlouhých kostí a páteře vestoje
Rentgenka a kolimátor
• rozměr malého ohniska max. 0,6 mm
• rozměr velkého ohniska max. 1,2 mm
• tepelná kapacita anody min. 0,4 MHU
• tepelná kapacita pláště min. 1,2 MHU
• rychloobrátková anoda (min. 9000 ot./min.)
• obdélníková clona s automatickou i manuální kolimací
• přídavná filtrace s volitelným nastavením filtrů
• DAP metr
Generátor
• výkon generátoru: min. 80 kW
• nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů
• 3 ionizační komůrky současně využitelné pro expoziční automatiku
• rozsah expozičních časů od 1ms
Obrazová akvizice a zpracování
• čas zobrazení náhledového snímku max. 5 s
• krátkodobá záznamová kapacita min. 3000 snímků
• základní nástroje pro zpracování obrazu (nastavení kontrastu a jasu, redukce šumu, zvýraznění hran, anotace, zvětšení a posun obrazu, převrácení a rotace obrazu, elektronická kolimace, měření délek a úhlů)
• současné snímkování a úpravy již zhotovených snímků vyšetřovaného pacienta (např. ořezávání, otáčení…) (přerušení úprav těsně před a během expozice je akceptováno).
• systém k vylepšení kvality obrazu a snížení radiační zátěže pacienta při nepoužití mechanické mřížky ("elektronická mřížka")
• pokročilé anotace snímků (značky polohy pacienta, vložení předdefinovaných textů, vložení volného textu s odkazem šipkou, histogram)
• nástroje pro měření vč. ortopedických nástrojů (měření rozdílných délek nohou, skoliózy)
• zadání emergentního (neznámého) pacienta s následnou úpravou dat
• softwarové nástroje pro automatické spojení snímků dlouhých struktur, spojení alespoň 3 snímků s možností manuální korekce
• úhlopříčka LCD monitoru: min. 22"
• dotykový displej LCD monitoru
• UPS záloha napájení po dobu min. 10minut
• možnost současného otevření více vyšetření
• automatické nastavení expozičních parametrů dle věku pacienta pro snímkování dětských pacientů
Propojení se systémy PACS/NIS
• DICOM Export/Storage
• DICOM Print
• DICOM Media (záznam snímků na CD/DVD)
• DICOM Modality Worklist
• DICOM MPPS
Systém musí být připojen do sítě FN Olomouc a na PACS server FNOL (MARIE PACS), dodavatel musí potvrdit kompatibilitu dle dokumentu MARIE Conformance Statement (příloha č. 7 zadávací dokumentace).
Součást dodávky
Součástí systému musí být podstavec pro pacienta k vertigrafu s nosností min. 200 kg pro provádění snímků dlouhých anatomických struktur včetně prostředku pro standardní umístění pacienta dovolujícího přesné stanovení zvětšení (v různé vzdálenosti struktur od detektoru) a zobrazení kalibrované mřížky viditelné na snímku
Součástí systému musí být podložka pod pacienta na stůl pro provádění snímků dlouhých struktur
Součástí systému musí být sekundární clony s fokusací 100 cm pro stůl a 180 cm pro vertigraf
Příslušenství přenosného detektoru:
• náhradní baterie včetně nabíječky v případě, že je baterie vyjímatelná a dobíjí se samostatně
• protektor na provádění snímků při zátěži nebo obdobné řešení umožňující zátěž min. 150 kg
• držák pro upevnění detektoru ke stolu pro horizontální snímkování
Pomůcky a příslušenství, jejichž specifikace je dána konkrétním zařízením a předpisem výrobce a které jsou nutné pro provádění kvalitativních testů a ověřování technických parametrů zařízení, předepsaných výrobcem a prováděných odbornou obsluhou.
Součástí přístroje musí být nový elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky
Deinstalace a ekologické likvidace stávajícího systému.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací na celý dodávaný systém včetně všech komponent minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) - po dobu záruky zdarma.
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Aplikační zaškolení česky mluvícím aplikačním specialistou (nebo musí být přítomen český překladatel) pro laboranty a lékaře v minimálně 4 dnech.
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů na celý dodávaný systém včetně všech komponent autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Součástí uvedení systému do provozu bude provedení veškerých přejímacích a dalších zkoušek, měření, revize požadovaných českou legislativou (především v oblasti radiační ochrany - zákon č. 263/2016 Sb. a vyhláška č. 422/2016 Sb. v aktuálních znění).
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 10 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek

## část IV
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2022-000464 "Rentgenové přístroje"
Část IV. Skiaskopicko-skiagrafický digitální RTG systém
Uveďte typ, výrobce:
Dodávka, instalace a uvedení do provozu Skiaskopicko-skiagrafického digitálního RTG systému na Dětskou kliniku ve FNOL, včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu, nutných stavebních úprav k instalaci přístroje a deinstalace a ekologické likvidace stávajícího systému (přílohy č. 11 až 14 zadávací dokumentace).
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Musí se jednat o skiaskopicko-skiagrafický plně digitální RTG systém ovládaný zblízka
Přístroj musí mít plochý digitální nedělený detektor a plně digitální obrazový proces s vysokou rozlišovací schopností
Přístroj musí být určen i pro vyšetřování pediatrických pacientů, provádění základního i speciálního skiaskopicko-skiagrafické vyšetření trávící trubice a plnohodnotné digitální skiagrafické expozice
Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič
Pracovní výkon generátoru musí být minimálně 80 kW
Rozsah pracovního napětí musí být v rozmezí min. 40 - 150 kV
Minimální frekvence musí být 100 kHz
Pořizení extrémně krátké expozice od 1 ms
Přístroj musí disponovat konfigurovatelnými anatomickými programy (orgánová automatika) pro dospělé i pediatrické pacienty s volbou minimálně 100 programů pro každé pracovní místo a mód
Přístroj musí disponovat expoziční automatikou s libovolným navolením minimálně 3 samostatných komůrek pro obě pracovní místa (ve stole a verigrafu) a expoziční automatikou sklopné stěny - AEC
Přístroj musí být vybaven vysokorychlostní rentgenkou s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 600 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2,0 MHU a výkonem ohnisek odpovídající generátoru, 2 ohniska o velikosti maximálně 0,6/1,2 mm a výkonem minimálně 40 a 80 kW a maximální snímkovací napětí musí být 150 kV
Přístroj musí být vybaven primární automatickou i manuální obdélníkovou RTG clonou, nejméně třemi přídavnými filtry s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánových programů, digitální zobrazení rozměrů pole vyclonění, Cu filtrace a SID
Přístroj musí disponovat systémem DAP metr - systém pro měření a zobrazení pacientské dávky s měřící komůrkou integrovanou v primární cloně s exportem dat ve formátu DICOM do PACS, resp. NIS a do RDSR zasílaného do PACS a na server třetí strany
Stěna a pacientský stůl
Ovládání všech pohybů a funkcí musí být prováděno od vyšetřovací stěny
Musí být zajištěn volný přístup lékaře a obsluhy k vyšetřovanému pacientovi ze všech stran stolu
Rozměry desky stolu musí být minimálně 200 x 80cm
Pacientský stůl musí být motoricky sklopitelný v rozsahu minimálně +90°/-50° s rychlostí až 6°/s
Pacientská deska musí být motoricky výškově nastavitelná v rozsahu minimálně 65 - 100 cm
Motorický podélný posun desky stolu musí být v rozsahu minimálně 120 cm s rychlostí minimálně 5 cm/s
Motorický příčný posun desky stolu musí být minimálně 25 cm s rychlostí minimálně 4 cm/s
Nosnost stolu musí být minimálně 250 kg a současně musí stůl při tomto zatížení mít výškové motorické nastavení výšky desky
Součástí musí být pacientská lavička (stupátko) umístitelná na pacientský stůl z obou stran a zatížitelná při sklopné stěně ve vertikální pozici minimálně 220 kg
Výška lavičky nad podlahou ve svislé poloze stěny musí být maximálně 6 cm
Jednotka s detektorem musí být podélně motoricky pojizdná v rozsahu minimálně 110 cm
jednotka s detektorem musí být příčně motoricky pojízdná v rozsahu min. 25 cm
Stůl musí disponovat kompresním tubusem s motoricky asistovaným pojezdem
Rozsah SID musí být min. 35 cm
Musí být možné nastavit primární paprsek od podlahy v pozici stěny sklopné do 90° v rozmezí min. 75 - 185 cm
Stůl musí být vybaven ergonomickým ovladačem.
Expozice musí být prováděna na pevný digitální plochý dynamický aSi/Csi detektor umístěný ve stěně o velikosti aktivní plochy min. 42 x 42 cm s rozlišením detektoru v matrici 2,8k x 2,8k s maximální velikostí bodu 150 µm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů, DQE min. 65 % při 0,05 lp/mm s možností volby min. 3 dalších formátů zvětšení (ZOOM) k základnímu přehledovému formátu
Sekundární velmi jemná mřížka musí být min. Pb 12:1 a 80 čar/cm
Obrazový processing
Kompletní ovládání systému sklopné stěny včetně generátoru, rentgenky, obrazového systému musí být realizováno z jedné integrované konzole
Musí se jednat o plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací zčernání výsledného obrazu pro online harmonizaci nativních sérií a jednotlivých obrazů
Přístroj musí disponovat plnou orgánovou automatikou a jednou ovládací konzolí pro snímkování na sklopné stěně v počtu min. 1000 orgánových programů
Přístroj musí být vybaven uložištěm (HDD) s kapacitou pro uložení min. 50 000 obrazů v matici min. 1024x1024/12 bits s možností dalšího rozšíření
Přístroj musí umožnit záznam a postprocesing jednotlivých snímků v matrici min. 2.8002/12 bit na stěně - radiografie
Přístroj musí disponovat sériovým snímkovacím provozem s volitelnými frekvencemi
Digitální pulzní skiakopie musí mít minimálně 4 volitelných frekvencí v rozsahu min. od 3 do 15 pulzů/s se záznamem a zobrazením v matrici min. 10242/12 bit
Součástí přístroje musí být bezdrátový nožní spínač ve vyšetřovně pro ovládání skiaskopie a uložení obrazů
Přístroj musí funkci pro záznam , zobrazení a následný export v DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí jako realné akvizice v délce až 60 s při maximální frekvenci
Clonění musí být realizovatelné bez nutnosti RTG záření (např. pomocí grafického znázornění na LIH obrazu na monitoru, nebo pomocí kamery umístěné v kolimátoru)
Nastavení polohy vyšetřované oblasti musí být realizovatelné bez nutnosti RTG záření (např. znázorněním na LIH, nebo pomocí kamery umístěné v kolimátoru)
Součástí postprocesingu musí být základní obrazové funkce - nastavení jasu a kontrastu, zvýraznění hran, inverze obrazu, otáčení obrazu, anotace obrazu, elektronické clony, digitální zvětšení, R/L zobrazení, identifikace pacienta (jméno, datum+narození atd.), rozdělení obrazovky na min. 16 obrázků apod.
Kvantifikace, měření délky, úhlů apod. musí probíhat s automatickou a manuální kalibrací
Součástí vybavení systému musí být - 2 ks plochých speciálních medicínských vysoce kontrastních LCD monitorů (LIVE+REFerenční obraz) s úhlopříčkou min 19“ (rozlišení min. 1,2 Mpix, max. svítivost min. 600 cd/m², neprokládané řádkování) na monitorovém stropním pojízdném stativu pro vyšetřovnu a 1 ks kontrolní monitor pro LIVE obraz stejné kvality v ovladovně
Archivaci obrazové informace musí být možné provést na CD-R a DVD na pozadí ve formátu DICOM. TIFF a AVI s možností vypálení i DICOM prohlížeče
Přístroj musí být připojen do PACS a do RIS FN Olomouc ve formátu DICOM - DICOM Send, DICOM Storage Commitment, výstup na tiskárnu ve formátu DICOM Print, DICOM Worklist a DICOM MPPS
Systém musí být připojen do sítě FN Olomouc a na PACS server FNOL (MARIE PACS), dodavatel musí potvrdit kompatibilitu dle dokumentu MARIE Conformance Statement (příloha č. 7 zadávací dokumentace).
Stropní stativ s RTG zářičem
Součástí přístroje musí být stropní stativ s RTG zářičem pro plnohodnotné digitální skiagrafické expozice
Automatické nastavení parametrů generátoru podle zvoleného orgánového programu
Podélný pojezd stativu musí být min. 320 cm a příčný pojezd musí být min. 200 cm
Stativ s rentgenkou musí být výškově nastavitelný v rozsahu min. 150 cm
Rotace rentgenky okolo vertikální osy musí být minimálně 330, okolo horizontální osy minimálně 280, s aretací po 90°
Rentgenka musí být vysokorychlostní s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 400 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2,0 MHU a výkonem odpovídající generátoru, 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,0 mm a výkonech minimálně – 40 a 80 kW, maximální snímkovací napětí 150 kV
Vertikální stativ
Musí se jednat o výškově stavitelný vertikální snímkovací stativ se sekundární jemnou mřížkou minimálně Pb 12:1 a 40 čar/ 1 cm (ohnisková vzdálenost cca 115-180 cm)
Minimální vzdálenost středu horizontálního paprsku musí být nastavitelná v rozsahu 46 -170 cm nad podlahou
Vertikální stativ musí mít sklopnou desku v rozmezí min. - 20° a max. + 90°
3 ionizační komůrky pro expoziční automatiku
Detektor pro vertikální stativ
Musí být integrovaný ve stativu, pevný s aktivní plochou min 42 x 42 cm
Technologie detektoru musí být a-Si, CsI
Hloubka jasového rozlišení musí být min 16bitová
Velikost pixelu detektoru musí být maximálně 150 µm
Bezdrátový detektor pro volné expozice
Aktivní plocha mobilního detektoru musí být min. 34 x 42 cm s rozlišením detektoru v matici 2350 x 2850 s maximální velikostí bodu 150 µm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů
Musí být možné provést bezdrátový přenos pro zobrazení kompletního obrazu
Hmotnost bezdrátového detektoru nesmí být větší než 3,5 kg
Součástí musí být mřížka pro detektor
Detektor musí být odolný vůči tlaku a vniknutí kapaliny minimálně IPX2
Součásti přístroje
Součástí přístroje musí být intercom - oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou
Součástí přístroje musí být nový elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky
Součástí přístroje musí být UPS pro ovládací PC.
Součástí přístroje musí být radiační boční ochrana z Pb gumy, umístěná na pacientském stole nebo zavěšená na stropě
Součástí přístroje musí být pomůcky pro provádění ZPS dle doporučení výrobce a SÚJB (např. PTW Normi 13)
Soušástí přístroje musí být laterální držák.
Hodnocené parametry |  | Maximum 40b
Rentgenka musí být umístěna pod vyšetřovacím stolem. (nižší dávka pro personál) |  | ANO - váha 15 bodů NE - Váha 0 bodů
Tepelná kapacita anody větší než 700 kHU (vyšší průchodnost) |  | ANO - Váha 4 body NE - Váha 0 bodů
Systém musí být vybaven ergonomickým ovladačem pro motorický asistovaný pohyb jednotky detektoru nad pacientem, včetně jednoručního ovládání této jednotky, pacientksé desky, sklopné stěny, výškového nastavení stolu, ovládání kolimátoru, spouštění skiaskopie a expozice |  | ANO - Váha 4 body NE - Váha 0 bodů
Digitální pulzní skiaskopie musí mít min. 5 volitelných frekvencí v rozsahu min. od 3 do 30 pulzů/s. (snížení dávky pro pacienta i personál) |  | ANO - Váha 5 bodů NE - Váha 0 bodů
Parametry generátoru, nastavení kolimátoru včetně přídavné filtrace a obrazových parametrů musí být nastavovány automaticky selekcí orgánových programů na systémové konzoli. |  | ANO - Váha 4 body NE - Váha 0 bodů
Systém musí být vybaven multifunkčním velkoplošným displejem (na stropním závěsu) s barevnou dotykovou obrazovkou na rentgence pro dotykové ovládání expozičních hodnot, korekce denzity, nastavení automatiky expozice, selekce orgánových programů, zobrazení pacientských dat apod. |  | ANO - Váha 4 body NE - Váha 0 bodů
Stativ musí být vybaven funkcí autotracking - automatické sledování výšky primárního paprsku stropního stativu s rentgenkou v závislosti na pozici vertigrafu |  | ANO - Váha 4 body NE - Váha 0 bodů
Další požadavky
Instalace elektrických silových komponent systému a nového technologického rozvadeče včetně nutných stavebních úprav pro instalaci přístroje (úprava pracovních kabelových kanálů, kotvící body, stropní konstrukce, zapravení zdí včetně výmalby atd…). Současný stav viz. přílohy 11 až 14
Zdroj nepřetržitého napájení pro řídící počítač a všechny prvky náchylné na výpadky elektrického proudu pokrývající výpadek napájení minimálně po dobu 10 minut.
Pomůcky a příslušenství, jejichž specifikace je dána konkrétním zařízením a předpisem výrobce a které jsou nutné pro provádění kvalitativních testů a ověřování technických parametrů zařízení, předepsaných výrobcem a prováděných odbornou obsluhou.
Aplikační zaškolení česky mluvícím aplikačním specialistou (nebo musí být přítomen český překladatel) pro laboranty a lékaře v minimálně 4 dnech.
Součástí uvedení systému do provozu bude provedení veškerých přejímacích a dalších zkoušek, měření, revize požadovaných českou legislativou (především v oblasti radiační ochrany - zákon č. 263/2016 Sb. a vyhláška č. 422/2016 Sb. v aktuálních znění).
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací na celý dodávaný systém včetně všech komponent minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) - po dobu záruky zdarma.
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů na celý dodávaný systém včetně všech komponent autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Deinstalace a ekologická likvidace stávajícího systému.
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 10 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek