## Část I
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2022-000170 "ELISA analyzátory"
Část I. Imunochemický ELISA automat pro Ústav imunologie
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu imunochemického ELISA automatu pro Ústav imunologie včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky*
Automatický ELISA procesor a reader (dále jen přístroj) se zabudovanou třepačkou, teplotním inkubátorem a vyhodnocovacím počítačem
Přístroj musí být zcela otevřený, tzn. že k přístroji NENÍ vázán žádný spotřební materiál.
Přístroj musí splňovat veškeré evropské direktiva pro in vitro diagnostiku (98/79/EC, IVD nebo EU 746/2017).
Přístroj musí být vybaven interferenčními filtry minimálně na následujících vlnových délkách 405, 450, 490 (nebo 492), 550, 620 (nebo 630) nm.
Přístroj musí mít kapacitu minimálně na 100 vzorků
Přistroj musí mít kapacitu minimálně na 8 reagencií.
Přistroj musí být kompatibilní s následujícími velikostmi zkumavek -12, 13 a 16 x 75 mm.
Přístroj musí mít kapacitu minimálně na dvě 96 jamkové mikrotitrační destičky a jednu ředící 96 jamkovou mikrotitrační destičku.
Přístroj musí mít funkci naprogramování více metod současně, uveďte prosím kolik metod.
Přistroj musí disponovat pipetovací jednotkou s maximálním pipetovaným objemem 20 ul s odchylkou menší než 3%.
Přístroj musí disponovat dvěma externími promývacími láhvemi.
Přistroj musí být vybaven posuvným držákem na vzorky pro snadné vykládání vzorků.
Teplotní inkubátor musí umožňovat rovnoměrné ohřívání pomocí nucené cirkulace .
Teplotní inkubace musí být umožněna minimálně do 40°C.
Součástí přístroje musí být třepačka s kapacitou minimálně 2 mikrotitrační destičky
Přístroj musí mít funkci pro odečet a kvantitativní vyhodnocení reakcí.
Přístroj musí mít hlasitý alarm hlásící nedostatek reagencií a jiné závady.
Přístroj musí disponovat senzorem pro detekci výšky hladiny vzorku a sraženiny.
Přístroj musí mít zpracování metod po stripech.
Hodnocené parametry |  | Maximum 30 bodů
Přistroj musí disponovat pipetovací jednotkou bez použití jednorázového plastu |  | ANO - Váha 10 bodů NE - Váha 0 bodů
Kapacita přístroje pro reagencie |  | 8 = 0 bodů 9, 10 = 2 body 10, 11 = 4 body 11, 12 = 6 bodů 12,13 = 8bodů 14 a více = 10 bodů
Pipetovaný objemem (s odchylkou menší než 3%) |  | 20 ul a více = 0 bodů 19 ul - 16 ul = 2 body 15 ul - 12 ul= 4 body 11 ul - 8 ul = 6 bodů 7 ul - 4 ul = 8 bodů 3 ul - 1 ul = 10 bodů
Součást dodávky
Součást dodávky musí vyhodnocovací stanice se SW pro ovládání systému a zpracování naměřených dat.
Součástí dodávky musí být záložní napájecí zdroj (UPS) po dobu min. 15 minut
Součásti dodávky musí být integrovaná čtečka čárových kódů.
Obousměrné napojení do laboratorního informačního systému (OpenLIMS). Součástí ceny dodávky musí být konektor (licence) do LIS (OpenLIMS od firmy Stapro) včetně nastavení a připojení dodávaného zařízení. Dodavatel zajistí a uhradí práce spojené se zajištěním přenosu dat do LIS (včetně nastavení připojení) + dokumentace ke komunikačním protokolům. Stahování dat pomocí USB. Možnost vzdálené zprávy.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) - po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek

## Část II
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2022-000170 "ELISA analyzátory"
Část II. Imunochemický ELISA automat pro OKB
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu Imunochemického ELISA automatu (systém) pro Oddělení klinické biochemie včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Systém musí být zcela otevřený, tzn. že k přístroji NEJSOU vázána žádná diagnostika ani spotřební materiál.
Systém musí mít funkci naprogramování a současného stanovení minimálně pěti metod současně.
Systém musí mít minimálně 8 ks inkubátorů, z toho min. 4 ks s nezávislou temperací.
Systém musí mít promývací stanici, která je řízena softwarem analyzátoru, který synchronizuje a promývá minimálně 5 mikrodestiček v min. 5 současně prováděných ELISA testech.
Systém musí mít spektrofotometr (ELISA reader) s 6 přednastavenými filtry o vlnových délkách 405, 450, 492, 550, 620 a 690 nm + možnost rozšíření.
Systém musí mít hlasitý alarm hlásící nedostatek reagencií, vzorku a jiné závady.
Systém musí disponovat senzorem pro detekci výšky hladiny vzorku a sraženiny.
Systém musí mít zpracování metod po stripech, i po jednotlivých jamkách.
Pipetování vzorků je prováděno pomocí jednorázových špiček, aby nedošlo ke kontaminaci.
Systém musí mít funkci pro odečet a kvantitativní vyhodnocení reakcí.
Kapacita systému musí být minimálně 180 vzorků
Do systému lze vložit minimálně 480 špiček
Do systému lze umístit minimálně 20 reagencií současně
Přístroj musí splňovat veškeré evropské direktiva pro in vitro diagnostiku (98/79/EC, IVD nebo EU 746/2017).
Součástí přístroje musí být integrovaná čtečka čárových kódů vzorků, destiček a reagencií.
Systém musí mít automatickou optimalizaci při zpracování více testů
Systém musí mít funkci pro průběžné vkládání vzorků, reagencií a provozních roztoků
Hodnocené parametry |  | Maximu 20 bodů
Systém disponuje senzorem pro kontrolu tlaku při pipetování – senzor tlaku hlídá množství nabírané a vypouštěné tekutiny. |  | ANO - 15 bodů NE - Váha 0 bodů
Ovládací software přístroje v českém jazyce |  | ANO - Váha 5 bodů NE - Váha 0 bodů
Součást dodávky
Součást dodávky musí být přístrojový stůl s nosností automatu a s vybavením jako jsou police a zásuvky pro dokumentaci a pro spotřební materiál.
Součást dodávky musí být vyhodnocovací stanice se SW pro ovládání systému a zpracování naměřených dat, klávesnice, myš a 1 kus barevné laserové tiskárny umožňující tisk na papír formátu A4, duplex, USB, LAN
Součástí dodávky musí být záložní napájecí zdroj (UPS) po dobu min. 15 minut
Součástí dodávky musí být integrovaná čtečka čárových kódů.
Obousměrné napojení do laboratorního informačního systému (OpenLIMS). Součástí ceny dodávky musí být konektor (licence) do LIS (OpenLIMS od firmy Stapro) včetně nastavení a připojení dodávaného zařízení. Dodavatel zajistí a uhradí práce spojené se zajištěním přenosu dat do LIS (včetně nastavení připojení) + dokumentace ke komunikačním protokolům. Stahování dat pomocí USB. Možnost vzdálené zprávy.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) - po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek