## technická specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2022-000120
Název veřejné zakázky: Laminární boxy II
Uveďte typ, výrobce:
Technická specifikace 1ks pro Transfuzní oddělení | ANO / NE | poznámky
Laminární box pro vyšetření sterility transfuzních přípravků
Laminární box třídy II splňující normu ČSN EN 12469
Laminární box musí mít hlavní a výstupní HEPA H14 filtry dle ČSN EN 1822-1
Laminární box musí mít třídu čistoty v pracovním prostoru minimálně třídy ISO4 dle ČSN EN ISO 14644-1 (tř. A dle GMP)
Laminární box musí mít prachový předfiltr pod pracovní plochou
Laminární box musí mít filtraci s účinností minimálně 99,99% pro částice 0,3µm
Laminární box musí mít rychlost laminárního proudění minimálně 0,45 m/s.
Laminární box musí mít rozměry pracovního prostoru minimálně šířka 1497 mm, hloubka 580 mm, výška 740 mm
Externí rozměry laminárního boxu musí být maximálně šířka 1655 mm, hloubka 810 mm, možnosti instalace v místnosti výšky 2500 mm, průchod dveřmi 800 mm.
Laminární box musí mít dva nezávisle řízené ventilátory: jeden hlavní a druhý výstupní s možností nezávislého nastavení rychlosti proudění s automatickou kompenzací stavu filtrů - kontinuální monitorování stavu a životnosti filtrů
Laminární box musí mít automatickou regulaci rychlosti proudění a měření rychlosti proudění v pracovním prostoru
Laminární box musí mít podtlakovou ochranu kontaminovaného prostoru
Laminární box musí mít nerezovou, vyjímatelnou pracovní plochu a vnitřní prostor beze spár s kulatými rohy pro snadné čistění
Laminární box musí mít nerezovou vnitřní vanu
Laminární box musí mít vyjímatelné opěrky na ruce nad předním okrajem pracovní plochy zamezující opření ruky o plochu v místě sání vzduchu
Laminární box musí mít výšku pracovního otvoru minimálně 200 mm při pozici okna v pracovní poloze a minimálně 450 mm při úplném otevření
Laminární box musí mít podstavec s nastavitelnou výškou pracovní plochy v rozsahu minimálně od 750 mm do minimálně 920 mm
Laminární box musí mít přední okno z netříštivého skla. Posun předního skla automatický (např. elektrický), nebo manuální.
Laminární box musí mít zkosení předního okna v rozmezí minimálně od 7 do minimálně 12 stupňů.
Laminární box musí mít UV výbojku s programovatelným časováním s homogenním ozářením celé pracovní plochy
Laminární box musí mít osvětlení celé pracovní plochy minimálně 1200 Lux (zdroj osvětlení nesmí být umístěn v pracovním prostoru)
Laminární box musí mít plynový kahan s IR čidlem
Laminární box musí mít minimálně dvě elektrické zásuvky na zadní straně uvnitř boxu
Každá boční stěna laminárního boxu musí být osazená nejméně dvěma průchodkami (průměr nejméně 20 mm), pro média a montáž ventilů a samouzavíratelnou průchodkou průměru minimálně 60 mm pro přímé vedení kabelů a hadic
Laminární box musí mít tichý chod do maximálně 59 dB při plném výkonu.
Laminární box musí mít mikroprocesorovou regulaci pro měření rychlosti proudění u hlavního a výstupního filtru, měření času provozu a času provozu UV výbojky
Laminární box musí jít přepnout do sníženého výkonu s přepnutím do stand by po zavření okna
Laminární box musí mít displej zobrazující parametry (minimálně stav filtrů, rychlost proudění, alarmy stavu proudění a filtrů, chybné pozice okna)
Laminární box musí mít akustický a optický alarm pro stav filtrů, rychlost proudění a laminaritu proudění
Hodnocené parametry |  | Maximum 40 bodů
Laminární box musí mít v rámci pracovní plochy odpadní tubus průměr 120 mm umístěný v přední části pracovní plochy |  | ANO - váha 10 bodů NE - váha 0 bodů
Laminární box musí mít miskovou nerezovou pracovní plochu. (zpracování kapalných vzorků) |  | ANO - váha 10 bodů NE - váha 0 bodů
Součást dodávky
Součástí dodávky je UV výbojka
Součástí dodávky je stojan pro laminární box s možností nastavení výšky
Součástí dodávky dvě podpěrky na ruce
Technická specifikace 1ks pro Ústav Imunologie
Laminární box pro Ústav Imunologie
Laminární box třídy II splňující normu ČSN EN 12469
Laminární box musí mít hlavní a výstupní HEPA H14 filtry dle ČSN EN 1822-1
Laminární box musít mít třídu čistoty v pracovním prostoru minimálně třídy ISO4 dle ČSN EN ISO 14644-1 (tř. A dle GMP)
Laminární box musí mít prachový předfiltr pod pracovní plochou
Laminární box musí mít filtraci s účinností minimálně 99,99% pro částice 0,3µm
Laminární box musí mít rychlost laminárního proudění minimálně 0,45 m/s.
Laminární box musí mít rozměry pracovního prostoru minimálně šířka 1795 mm, hloubka 580 mm, výška 740 mm
Externí rozměry laminárního boxu musí být maximálně šířka 1960 mm, hloubka 810 mm, možnosti instalace v místnosti výšky 2500 mm, průchod dveřmi 800 mm.
Laminární box musí mít dva nezávisle řízené ventilátory jeden hlavní a druhý výstupní s možností nezávislého nastavení rychlosti proudění s automatickou kompenzací stavu filtrů - kontinuální monitorování stavu a životnosti filtrů
Laminární box musí mít automatickou regulaci rychlosti proudění a měření rychlosti proudění v pracovním prostoru
Laminární box musí mít podtlakovou ochranu kontaminovaného prostoru
Laminární box musí mít nerezovou, vyjímatelnou pracovní plochu a vnitřní prostor beze spár s kulatými rohy pro snadné čistění
Laminární box musí mít nerezovou vnitřní vanu
Laminární box musí mít alespoň 2 vyjímatelné opěrky na ruce nad předním okrajem pracovní plochy zamezující opření ruky o plochu v místě sání vzduchu
Laminární box musí mít výšku pracovního otvoru minimálně 200 mm při pozici okna v pracovní poloze a minimálně 450 mm při úplném otevření
Laminární box musí mít podstavec s nastavitelnou výškou pracovní plochy v rozsahu minimálně od 750 mm do minimálně 920 mm
Laminární box musí mít přední okno z netříštivého skla. Posun předního skla automatický (např. elektrický), nebo manuální.
Laminární box musí mít zkosení předního okna v rozmezí minimálně od 7 do minimálně 12 stupňů.
Laminární box musí mít UV výbojku s programovatelným časováním s homogenním ozářením celé pracovní plochy
Laminární box musí mít osvětlení celé pracovní plochy minimálně 1200 Lux (zdroj osvětlení nesmí být umístěn v pracovním prostoru)
Laminární box musí mít minimálně čtyři elektrické zásuvky na zadní straně uvnitř boxu
Každá boční stěna laminárního boxu musí být osazená nejméně dvěma průchodkami (průměr nejméně 20 mm), pro média a montáž ventilů a samouzavíratelnou průchodkou průměru minimálně 60 mm pro přímé vedení kabelů a hadic
Laminární box musí mít tichý chod do maximálně 59 dB při plném výkonu.
Laminární box musí mít mikroprocesorovou regulaci pro měření rychlosti proudění u hlavního a výstupního filtru, měření času provozu a času provozu UV výbojky
Laminární box musí jít přepnout do sníženého výkonu s přepnutím do stand by po zavření okna
Laminární box musí mít displej zobrazující parametry (minimálně stav filtrů, rychlost proudění, alarmy stavu proudění a filtrů, chybné pozice okna)
Laminární box musí mít akustický a optický alarm pro stav filtrů, rychlost proudění a laminaritu proudění
Hodnocené parametry
Laminární box mít musí miskovou pracovní plochu. (zpracování kapalných vzorků) |  | ANO - váha 10 bodů NE - váha 0 bodů
Součást dodávky
Součástí dodávky je UV výbojka
Součástí dodávky je stojan pro laminární box s možností nastavení výšky
Součástí dodávky dvě podpěrky na ruce
Technická specifikace 1ks pro Ústav Imunologie
Laminární box s vertikálním prouděním pro Ústav imunologie
Laminární box určený pro ochranu vzorku při manipulaci před kontaminací z okolního prostoru
Laminární box musí mít min. jeden HEPA filtr H14 dle ČSN EN 1822-1
Laminární box musít mít třídu čistoty v pracovním prostoru minimálně třídy ISO4 dle ČSN EN ISO 14644-1 (tř. A dle GMP)
Laminární box musí mít prachový předfiltr G3 pod pracovní plochou
Laminární box musí mít filtraci s účinností minimálně 99,99% pro částice 0,3µm
Laminární box musí mít rychlost laminárního proudění minimálně 0,45 m/s, +- 20%
Laminární box musí mít rozměry pracovního prostoru minimálně šířka 1190 mm, hloubka 580 mm, výška 600 mm
Externí rozměry laminárního boxu musí být maximálně šířka 1350 mm, hloubka maximálně 810 mm, možnost instalace v místnosti výšky stropu 2500 mm, průchod 800 mm dveřmi
Laminární box musí mít automatickou regulaci rychlosti proudění, nastavení rychlosti proudění v rozsahu alespoň 0,2 až 0,5 m/s, možnost provozu s ryhlostí proudění 0,45 m/s +- 20%
Laminární box musí mít podtlakovou ochranu kontaminovaného prostoru
Laminární box musí mít nerezovou, vyjímatelnou pracovní plochu a vnitřní prostor beze spár s kulatými rohy pro snadné čistění
Laminární box musí mít nerezovou vnitřní vanu
Laminární box musí mít vyjímatelné opěrky na ruce nad předním okrajem pracovní plochy zamezující opření ruky o plochu v místě sání vzduchu
Laminární box musí mít závěsnou tyč na zadní stěně, délka tyče min. 1000 mm pro zavěšení pipet a poliček nebo košíků
Laminární box musí mít výšku pracovního otvoru min. 250 mm při pozici okna v pracovní poloze
Laminární box musí mít podstavec s nastavitelnou výškou pracovní plochy v rozsahu minimálně od 750 mm do minimálně 920 mm
Laminární box musí mít přední okno z netříštivého skla. Posun předního skla automatický (např. elektrický), nebo manuální.
Laminární box musí mít zkosení předního okna minimálně 7 st.
Laminární box musí mít UV výbojku s programovatelným časováním s homogenním ozářením celé pracovní plochy
Laminární box musí mít stojan s nastavením výška alespoň 750 až 900 mm
Laminární box musí mít osvětlení celé pracovní plochy minimálně 1200 Lux
Laminární box musí mít minimálně 2 elektrické zásuvky instalované na zadní straně uvnitř boxu
Laminární box musí mít tichý chod do maximálně 54 dB při plném výkonu.
Laminární box musí jít přepnout do sníženého výkonu, tedy dvě úrovně rychlosti proudění: plný a snížený výkon
Laminární box musí mít displej zobrazující parametry (hodiny provozu, rychlost proudění, indikace stavu boxu), s voděodolnou klávesnicí
Laminární box musí mít akustický a optický alarm stavu boxu
Hodnocené parametry
Laminární box musí mít v rámci pracovní plochy odpadní tubus průměr 120 mm umístěný v přední části pracovní plochy |  | ANO - váha 10 bodů NE - váha 0 bodů
Součást dodávky
Součástí dodávky je UV výbojka
Součástí dodávky je stojan pro laminární box
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) - po dobu záruky zdarma.
Součástí validace - kritéria účinnosti mikrobiologických bezpečnostních boxů - je provedení výměny filtrů v případě jejich zanešení.
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Vystěhování, odvoz a ekologická likvidace stávajících boxů včetně dokladu o likvidaci
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let