## technická specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2022-000121
Název veřejné zakázky: Spektrofotometry na měření kvality DNA
Uveďte typ, výrobce: | Thermo Scientific
Technická specifikace 1ks spektrofotometru pro malé objemy | ANO / NE | poznámky
Měření koncentrace DNA/RNA/proteinů a inkorporované barvy přímo do DNA, zjištění čistoty DNA a detekce kontaminující látky pro provádění dalších metod. | ANO
Přístroj měřící pouze z kapky tzn. bez nutnosti použití spotřebního materiálu (např. kyvety, destičky) | ANO
UV-VIS spektrofotometr | ANO
Přístroj musí mít detektor s min. 2048 články/prvky | ANO
Přístroj musí mít funkci pro tvorbu vlastních metod | ANO
Přístroj musí mít metodu array CGH (měření koncentrace naznačené DNA barvami Cy3 a Cy5) | ANO
Přístroj musí mít max. spotřebu vzorku 2 μl | ANO
Přístroj musí mít vlnový rozsah (rozsah měřicího spektra) min. 190-840 nm, přesnost vlnové délky ±1 nm | ANO
Přístroj musí měřit koncentraci NK při A260 nm | ANO
Přístroj musí mít systém pro rozpoznání kontaminací vzorků - Výpočet poměru A260/A280, A260/A230 pro NK | ANO
Přístroj musí mít min. detekční limit ≤ 2 ng/μl (dsDNA), ≤ 0,06 mg/ml (BSA) | ANO
Přístroj musí po změření vzorků zobrazit graf absorpčního spektra | ANO
Přístroj musí mít měření koncentrace minimálně do 27 500 ng/μl (dsDNA) a min. do 820 mg/ml BSA | ANO
Přístroj musí mít reprodukovatelnost měření 0,002 A (1,0 mm délky) nebo 1%CV | ANO
Přístroj musí mít fotometrickou (absorbanční) přesnost do 3 % | ANO
Přístroj musí mít spektrální rozlišení ≤ 1,8 nm | ANO
Přístroj musí mít fotometrické (absorbanční) rozpětí minimálně 0,1 – 550 A | ANO
Přístroj musí mít délku dráhy do 1 mm s automatickým nastavením | ANO
Přístroj musí mít dobu měření a vyhodnocení dat do max.10 s | ANO
Přístroj musí mít jako zdroj světla xenonovou výbojku | ANO
Přístroj bez nutnosti použití externího zařízení (notebook/PC) tzn. měření, vyhodnocení a zobrazení výsledku probíhá v/na jednom zařízení, software pro vyhodnocení, upgrade softwaru po dobu životnosti zařízení a servisní podpory výrobcem v ceně (USB konektivita, přenos dat pomocí flash disku-možnost vyhodnotit data na notebooku/PC), Vnitřní paměť zařízení pro uchování výsledků a grafů (vnitřní uložiště min. 32 GB), USB port, Ethernet, Wi-Fi | ANO
Přístroj musí mít dotykovou obrazovku s velikostí min. 7“ reagující na dotek v laboratorních rukavicích | ANO
Technická specifikace 1ks fluorometru
Fluorometr pro analýzu RNA, DNA, mikroRNA a proteinů | ANO
Fluorometr musí být určen pro PCR tenkostěnné zkumavky o objemu 0,5 ml | ANO
Maximální doba analýzy jednoho vzorku musí být maximálně 5 s | ANO
Fluorometr musí mít integrovaný systém pro kalkulaci objemu reagencií (barvivo, pufr a další) v přípravné fázi analýzy | ANO
Fluorometr musí mít nastavení výstupních jednotek měření koncentrací (minimálně ng/μl, ng/ml, μg/μl) | ANO
Fluorometr musí být vybaven minimálně dvojicí fluorescenčních kanálů, a to: | ANO
●červený s vlnovou délkou v rozsahu minimálně 613-640 nm pro excitaci a minimálně v rozsahu 665 – 720 nm pro emisi | ANO
●modrý s vlnovou délkou v rozsahu minimálně 430-495 nm pro excitaci a v rozsahu minimálně 510 – 580 nm pro emisi | ANO
Detekční sensitivita fluorometru musí být min. 10 pg/µl pro dsDNA a min.100 pg/ µl pro RNA | ANO
Fluorometr musí být určen pro kvantifikaci NGS knihoven, PCR produktů, ssDNA, dsDNA, RNA, proteinů, microRNA | ANO
Fluorometr se musí kalibrovat pomocí dvoubodové kalibrace | ANO
Fluorometr musí mít dynamický rozsah min. 5 řádů | ANO
Fluorometr musí mít dotykový, barevný displej | ANO
Fluorometr musí mít intuitivní a jednoduché dotykové ovládání | ANO
Fluorometr musí mít možnost uložit programy na měření do vnitřní paměti přístroje včetně úložného prostoru pro data u 1 000 vzorků | ANO
Fluorometr musí být vybaven USB portem | ANO
Přenos dat z fluorometru musí být pomocí USB, nebo wifi | ANO
Součást dodávky k fluorometru
Součástí dodávky musí být plná licence softwaru umožňující měření a export získaných dat | ANO
V případě přenosu dat přes wifi musí být součástí dodávky také 1 kus Wifi dongle | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) - po dobu záruky zdarma. |  | pravidelná servisní kontrola 1x ročně
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) |  | neprovádí se, není zdravotnický prostředek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístrojů. | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO