## list1
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2020-001119 „Monitor povrchové kontaminace rukou, nohou, oděvu“
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu pro 1 ks monitoru povrchové kontaminace rukou, nohou, oděvu pro Kliniku nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Specifikace
§ Přístroj musí monitorovat současně plošnou kontaminaci rukou a nohou (musí mít zvlášť detektory pro ruce a nohy)
§ Přístroj musí obsahovat šatní sondu pro monitoraci povrchové kontaminace oděvu
§ Přístroj musí detekovat záření beta a gama
§ Musí měřit minimálně radionuklidy 18F, 89Sr, 111In, 169Er, 51Cr, 89Zr, 123I, 177Lu, 67Ga, 68Ga, 90Y, 131I, 186Re, 99mTc, 153Sm, 201Tl a jednoduše umožňovat jejich volbu na přístroji
§ Musí mít minimální detekční citlivost 4 Bq/cm2 pro 99mTc, 18F a 131I
§ Zobrazované jednotky cps, Bq/cm2
§ Musí mít automatickou korekci pozadí a umožňovat měření i ve zvýšeném pozadí oproti přírodnímu pozadí
§ Připojení a komunikace s lokálním PC včetně dodávky a instalace software s licencí, který zaznamenává údaje o měřených osobách a výsledky jejich kontaminace
§ Rozměry celého kompletu nesmí překračovat (Š x H): 90 x 100 cm
§ Napájení z běžné zásuvky 230V/50Hz
Součást dodávky
§ K přístroji musí být dodána kompletní kabeláž nutná pro jeho provoz a vybavení pro doporučené kontroly kvality
§ Platné ověření ČMI pro 99mTc, 18F a 131I
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
§ Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s 22/1997 Sb., po dobu záruky zdarma
§ Zajištění platného ověření ČMI pro 99mTc, 18F a 131I, po dobu záruky zdarma
§ Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma, v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 422/2016 Sb. (vyhláška o radiační ochraně)
§ Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
§ Délka záruky minimálně 24 měsíců
§ Životnost přístroje minimálně 8 let