## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek VZ-2021-001315
Název veřejné zakázky: Sada kolimátorů
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ANO / NE | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu jedné sady vysokoenergetických kolimátorů pro zobrazování pomocí I131 kompatibilní se systémem GE Discovery 670 pro Kliniku nukleární medicíny včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Technická specifikace kolimátorů:
Doporučený isotop musí být Isotop jodu I131
Zorné pole musí být 540 x 400 mm
Vypočtená penetrace musí být 2% (Vypočtená u isotopu jodu I131)
Citlivost systému musí být 97 cpm - counts per minute
Prostorová rozlišovací schopnost FWHM (Šířka profilu v obraze bodového zdroje v polovině výšky profilu, Full Width at Half Maximum ve 100 mm) musí být 12,0 mm
Typ otvoru kolimátoru musí být hexagonální
Průměr otvoru kolimátoru musí být 4,0 mm
Tloušťka sept (přepážek) mezi otvory musí být 1,8 mm
Délka otvoru kolimátoru musí být 66 mm
Součást dodávky
Součástí dodávky je mobilní vozík pro skladování s brzditelnými kolečky.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let