## technické specifikace
Název veřejné zakázky: PET/CT
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ANO / NE
Předmětem veřejné zakázky bude dodávka, instalace a uvedení do provozu nového PET/CT systému, a to včetně nutných instalačních úprav, technologického rozvaděče, dalších nutných technologií k provozu (např. chladicí jednotka). Systém bude používán primárně pro onkologickou diagnostiku s pomocí radiofarmak značených 18F a 68Ga. Jeho použití však nebude omezeno pouze na primární onkologickou diagnostiku (převážně dospělých, ale i dětských pacientů), sledování průběhu léčby, diagnostiku recidiv nádorových onemocnění, ale i na diagnostiku zánětlivých onemocnění, horeček neznámého původu a rovněž diagnostiku v oblasti neurologie a kardiologie. Systém bude dále sloužit rovněž pro plánovací PET/CT vyšetření jako podpora oblasti radioterapie ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Systém musí být schopen pořizovat dynamická data a s pomocí dodaného dedikovaného softwaru zobrazovat nejen hodnoty SUV, ale i kinetické parametry akumulace radiofarmak jako jsou "metabolic glucose rate (Ki)" a distribuční objem (DV).
Systém bude připojen k datové síti a bude komunikovat se systémem obrazové archivace používaném ve FNOL, kde se používá MARIE PACS (výrobce OR-CZ), dále jen "PACS". Ve FNOL je instalován nemocniční informační systém NIS Medea (výrobce Stapro). Z důvodů zajištění kybernetické bezpečnosti musí programové vybavení systému disponovat plnou bezpečnostní podporou svého výrobce, a to po celou dobu výrobcem garantované životnosti zařízení.
Dodávka a instalace systému bude v rámci akce "Dostavba budovy X2", a to zadavatelem schváleného stavebního harmonogramu, který vybraný dodavatel akceptuje.
Projektová dokumentace dotčených prostor FNOL bude poskytnuta účastníkovi zadávacího řízení, který o tuto projektovou dokumentaci požádá prostřednictvím elektronického nástroje TenderArena (viz podmínky stanovené v zadávací dokumentaci). Účastník zadávacího řízení v rámci nabídky uvede plánovanou transportní trasu.
Projekt stavební připravenosti dotčeného prostoru dodá dodavatel ke schválení zadavateli do 14 dnů od podpisu smlouvy.
Systém PET/CT musí být nový, nerepasovaný.
Součástí uvedení systému do provozu bude provedení veškerých přejímacích a dalších zkoušek, měření, revize požadovaných českou legislativou (především v oblasti radiační ochrany - zákon č. 263/2016 Sb. a vyhláška č. 422/2016 Sb. v aktuálních znění).
Systém musí být po technické a fyzikální stránce připraven splnit kritéria pro udělení akreditace EARL v2.
Součástí uvedení systému do provozu bude také provedení bezpečnostního a aplikačního zaškolení personálu systému PET/CT včetně jeho příslušenství, ostatních HW a SW komponent a souvisejícíh přístrojů dále popsaných.
Technická specifikace | ANO / NE | Poznámky: Dodavatel uvede reálné číselné hodnoty, způsob technického řešení. Doloží číslem strany v doložené dokumentaci (návod, brožura, tech.list)
Společné požadavky na PET a CT části
PET a CT část společně tvoří celistvý celek - pouze 1 gantry
Průměr otvoru gantry musí být minimálně 70cm
Nastavení začátku skenu a výšky stolu při skenování pomocí laserových zaměřovačů uvnitř gantry
Nosnost stolu pro pacienta musí být minimálně 220kg
Dosažitelná délka celotělového PET/CT skenu (připouští se použití dodatečného prodloužení pacientského stolu) musí být minimálně 195cm
Radioterapeutická paleta kompatibilní s lineárním urychlovačem Varian TrueBeam
Veškeré polohovací a fixační pomůcky pro pacienta pro PET, CT a PET/CT vyšetřování (minimálně pěnová matrace, držák hlavy, podložka rukou, fixační pásy různých velikostí pro fixaci paží a hlavy, podložky, klíny, držák infuzních lahví zabudovaný do pacientského stolu) - uchazeč uvede seznam pomůcek
Interkom pro oboustranné dorozumívání s pacientem během vyšetření a možnost automatizovaného udílení povelů v průběhu vyšetření v českém jazyce
Požadavky na PET část systému
Materiál scintilačních detektorů na bázi lutecia umožňující TOF (LSO, LYSO, …)
Detekce scintilačního signálu pomocí SiPM
Tloušťka scintilačního krystalu musí být maximálně 25mm
Maximální dosažitelný průměr zobrazovaného zorného pole musí být minimálně 700mm
Délka zobrazovaného zorného pole musí být minimálně 250 mm
Koincidenční časové okno musí být maximálně 5,3 ns
Δt - časové rozlišení TOF (dle NEMA NU 2-2018) - musí být maximálně 390 ps
Ss - Citlivost systému bez TOF (dle NEMA NU 2-2018) - musí být minimálně 16 cps/kBq
Scatter fraction musí být maximálně 43%
Prostorová rozlišovací schopnost (dle NEMA NU 2-2018 - rekonstrukce FBP) @ 1 cm axiální musí být maximálně 5,0 mm
Prostorová rozlišovací schopnost (dle NEMA NU 2-2018 - rekonstrukce FBP) @ 10 cm axiální musí být maximálně 6,5 mm
Prostorová rozlišovací schopnost (dle NEMA NU 2-2018 - rekonstrukce FBP) @ 1 cm transaxiální musí být maximálně 4,5 mm
Prostorová rozlišovací schopnost (dle NEMA NU 2-2018- rekonstrukce FBP) @ 10 cm transaxiální musí být maximálně 5,3 mm
Požadavky na CT část systému
Počet fyzických detektorových řad v podélné ose systému musí být minimálně 32
Nejkratší dosažitelný čas rotace musí být maximálně 0,4 s
Maximální dosažitelný čas kontinuálního skenování ve spirálním módu musí být minimálně 100 s
Nejužší možná rekonstruovaná šířka řezu v izocentru musí být maximálně 0,625 mm
Maximální počet řezů snímaných během jedné otáčky systému musí být minimálně 64
Maximální výkon generátoru vysokého napětí musí být minimálně 72kW
Možnost skenování pomocí dvojí energie (dual energy single source systém)
Maximální průměr zorného pole pro diagnostické účely musí být minimálně 500 mm
Maximální průměr zorného pole pro účely korekce na zeslabení a podpory radioterapie musí být minimálně 700 mm
Maximální rozměr rekonstrukční matice musí být minimálně 512x512 px
Volitelné vysoké napětí na rentgence musí být v rozsahu minimálně 80 -140 kV
Maximální dosažitelný proud rentgenky musí být musí být minimálně 600 mA
Hardwarové prostředky pro snížení radiační zátěže pacientů jako je aktivní kolimace, dodatečná filtrace, apod.
Automatická modulace proudu rentgenky dle habitu pacienta
Systém automatické redukce ozáření rizikových orgánů během skenování
Požadavky na akviziční a rekonstrukční systém
Akviziční protokoly pro dospělé i dětské pacienty pro PET i CT část umožňující akvizice splňující všechny výše i níže uvedené požadavky zadavatele.
Možnost uživatelského přizpůsobení a definice nových akvizičních protokolů PET i CT části systému
PET akviziční módy - statický (single-bed i multi-bed), dynamický (single-bed i multi-bed), dynamický pro hodnocení kinetických parametrů radiofarmak, listmode, celotělový
V rámci jedné PET akvizice musí být umožněno nastavovat proměnlivou časovou délku snímání různých anatomických oblastí pacienta
Akviziční a rekonstrukční prostředky CT k minimalizaci kovových artefaktů obrazu
Iterativní rekonstrukce CT pracující na úrovni dat ze sinogramů (raw dat)
Akviziční a rekonstrukční prostředky využívající dual energy CT informace
Možnost řízení rozsahu CT skenu pomocí PET
Hardware based respiratory-gated akvizice PET (kompatibilní s lineárním urychlovačem Varian TrueBeam) s exportem získané dýchací křivky do plánovacího systému Varian Aria 16.1 - musí fungovat samostatně
Hardware based respiratory-gated akvizice CT (kompatibilní s lineárním urychlovačem Varian TrueBeam) s exportem získané dýchací křivky do plánovacího systému Varian Aria 16.1 - musí fungovat samostatně
ECG-gated akvizice PET
ECG-gated akvizice CT
Hardware based respiratory gated PET/CT akvizice (kompatibilní s lineárním urychlovačem Varian TrueBeam) s exportem získané dýchací křivky do plánovacího systému Varian Aria 16.1 - musí fungovat samostatně
Respiratory-gated akvizice PET bez použití hardwarových prostředků
Iterativní rekonstrukce PET pro všechny požadované módy akvizice obrazu využívající PSF (point spread function)
Iterativní rekonstrukce PET pro všechny požadované módy akvizice obrazu využívající TOF (time of flight)
Iterativní rekonstrukce PET pro všechny požadované módy akvizice obrazu využívající PSF+TOF
Plná komunikace v DICOM 3 formátu - DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Procedure Step, DICOM Print, DICOM Media Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Worklist
Ukládání a odesílání strukturovaného dávkového reportu s informací o dávce z CT vyšetření ve formátu DICOM na libovolné DICOM servery uživatele
Možnost exportu dat ve formátu DICOM-RT pro podporu radioterapie
Systém musí být připojen do sítě FN Olomouc a na PACS server FNOL (MARIE PACS), dodavatel musí potvrdit kompatibilitu dle dokumentu MARIE Conformance Statement (příloha č. 6 zadávací dokumentace).
Automatické provádění denních kontrol PET systému a provádění denních kontrol CT systému
Požadavky na vyhodnocovací systém
Vyhodnocovací systém na bázi samostatného serverového portálu a k němu vzdáleně připojitelných uživatelských stanic.
Serverový portál musí být umístitelný mimo prostory pracoviště PET/CT zadavatele - např. společně s ostatními servery ve FNOL
Serverový portál musí mít dostatečný hardwarový výkon k hladkému zvládání všech požadavků minimálně 5 najednou připojených uživatelů
Serverový portál musí umožňovat současné připojení uživatelských stanic, to je minimálně 5.
Software pro připojení klientských stanic musí být instalovatelný na neomezený počet klientů, to je minimálně pro 1000 uživatelů.
Základní výbava pro hodnocení PET/CT vyšetření: 2D, 3D, 4D, MPR (multiplanární rekonstrukce), MPR curved, MIP, minIP, VRT, SSD, automatické odstraňování kostí, zpracování a vyhodnocení dual-energy CT dat. Hodnocení, analýza a porovnávání PET/CT vyšetření téhož pacienta pořízených v různých časech, prohlížení a fúze PET/CT zobrazení. Načítání a práce s daty z jiných zobrazovacích modalit téhož dodavatele i jiných dodavatelů (CT, MRI, SPECT, PET). Tvorba oblastí zájmu planárních (ROI) i objemových (VOI). Možnost tvorby ROI i VOI pomocí ručně nastavitelného prahu a jejich následná manuální modifikace. Zobrazování hodnot SUV a úprava jeho hodnot pomocí dodatečné filtrace obrazu bez nutnosti další rekonstrukce. Základní měření, měření HU, měření anatomických vzdáleností a úhlů, měření a výpočty parametrů CT i PET. Automatická registrace PET/CT i automatická registrace obrazů z jiných zobrazovacích modalit téhož dodavatele i jiných dodavatelů, to je minimálně pro 5 současně připojených uživatelů.
Výbava pro pokročilá hodnocení PET/CT vyšetření: programy pro hodnocení onkologických studií, software pro detekci lézí, staging onemocnění, kontrola průběhu léčby a sledování stavu onemocnění, volumetrická analýza (měření SUV a jeho derivátů, objem, MTV, TLG, ...), zobrazování, zpracovávání a hodnocení obrazů a informací získaných studií kinetiky radiofarmaka. Algoritmy pro pokročilé hodnocení využívají v nejvyšší možné míře umělou inteligenci AI, to jsou minimálně pro 3 současně připojené klienty.
Výbava pro komplexní hodnocení neurologických PET a PET/CT studií, to je minimálně pro 1 klienta.
Výbava pro základní hodnocení kardiologických PET a PET/CT studií, to je minimálně pro 1 klienta.
Výbava pro automatické hodnocení a analýzu plicních nodulů, sledování vývoje a výpočet základních parametrů, to je minimálně pro 1 klienta.
Součást dodávky
Klientské pracovní stanice - 4 sestavy
Klientské pracovní stanice v hardwarové a softwarové konfiguraci, kterou odsouhlasí zadavatel s vybraným dodavatelem (CPU dle Passmark (https://www.cpubenchmark.net/) min. 15 000 bodů, 16GB RAM, 2x digitální výstup DP/HDMI, NVME M.2 SSD 480 GB, 2xdig. grafický výstup, DVD, MS Windows 10 Pro 64bit), s 1 běžným barevným monitorem (úhlopříčka min. 24'', FullHD, jas 250cd/m, kontrast 1000:1, 5 ms, HDMI, DVI) a dvojicí barevných diagnostických monitorů vhodných pro CT zobrazování (úhlopříčka min. 24'', rozlišení min. 1200x1600, technologie panelu TFT IPS, Portrait/Landscape mode: ano, jas min. 500cd/m2, kontrast min 1500:1) včetně grafické karty (min. 4 GB RAM) a UPS pro zálohu výpadku napětí na dobu minimálně 10 minut.
Klientská pracovní stanice obsahuje veškerý software nutný k připojení k vyhodnocovacímu serveru a rovněž umožňuje začlenění do vnitřní počítačové sítě zadavatele.
Automatický injektor radiofarmak - 1ks
Mobilní zařízení s vlastním motorizovaným pohybem pro automatickou aplikaci radiofarmak (minimálně 18F-FDG) - např. TEMA Sinergie KARl 100, LEMERPAX Posijet, COMECER Iris - s metrologickým ověřením pro minimálně 137Cs, 18F, 68Ga) - včetně stínění na připravené aplikované dávky v počtu minimálně 3 ks a 2 ks automatických aplikátorů (je-li možné provádět plnění do stříkaček)
Automatický injektor CT kontrastních látek - 1ks
Mobilní automatický injektor CT kontrastních látek a fyziologického roztoku s bezdrátovým dálkovým ovládáním umístěným v ovladovně. Současně musí být připojitelné minimálně 1 ks lahve pro kontrastní látku a 1 ks lahve pro fyziologický roztok - např. ULRICH CT motion, Bracco CT Exprès
Další příslušenství
Sada stínění pro přípravu radiofarmak (minimálně pozitronových) obsahující 2 ks stínění penicilinky s radiofarmakem (penicilínka - průměr 30 mm, výška 60 mm), 3 ks stínění stříkačky 5 ml, 3 ks stínění stříkačky 2 ml, 3 ks stínění na inzulinky
Sada stínění pro přípravu radiofarmaka obsahující 10 ks stínění penicilinky pro 99mTc
Vodní lázeň pro přípravu radiofarmak s plynulou regulací teploty do 100°C o objemu minimálně 4 litry
Sada pomůcek pro manipulace s lahvičkami, stříkačkami a jehlami - 2 ks pinzety, 2 ks zahnuté pinzety, 2 ks přípravku na nasazení a sejmutí jehly, 2 ks stíněného přenosného kontejneru na stříkačku 5 ml včetně stínění
Aplikační stůl (specifikace navržená vybraným dodavatelem a písemně odsouhlasená zadavatelem) - nerez, stíněný odpadní kontejner, stínění min. 20 mm Pb, pojízdný, brzditelný - 2 ks
Stíněná nádoba na radioaktivní odpad (specifikace navržená vybraným dodavatelem a písemně odsouhlasená zadavatelem) - nerez, stínění mmin. 10 mm Pb - 3 ks
Přístroje pro radiační ochranu - 1 ks měřič prostorového dávkového ekvivalentu (s metrologickým ověřením), 1 ks měřič plošné kontaminace (s metrologickým ověřením pro minimálně 99mTc, 137Cs, 18F, 68Ga)
Veškeré fantomy (včetně radioaktivních zdrojů), včetně držáků a dalších pomůcek nutných k provádění provozních zkoušek PET a CT systému (denní kontroly, měsíční kontroly, křížová kalibrace, gantry offset)
Dodání Hoffman 3D Brain Phantom včetně Hoffman 3D Brain Solid Defects Set 2 (Dodavatel je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční parametry definované uvedenými názvy a požadavky EANM EARL 18F Brain PET/CT akreditačního programu.)
Další požadavky
Instalace elektrických silových komponent systému a nového technologického rozvadeče
Zdroj nepřetržitého napájení pro řídící počítač a všechny prvky náchylné na výpadky elektrického proudu pokrývající výpadek napájení minimálně po dobu 10 minut.
Pomůcky a příslušenství, jejichž specifikace je dána konkrétním zařízením a předpisem výrobce a které jsou nutné pro provádění kvalitativních testů a ověřování technických parametrů zařízení, předepsaných výrobcem a prováděných odbornou obsluhou.
Aplikační zaškolení česky mluvícím aplikačním specialistou pro laboranty a lékaře v minimálně 7 dnech.
Dodávka, montáž a instalace chladícího systému PET/CT - je-li to vyžadováno pro chod PET/CT systému
Hodnocené parametry | Maximum 140 bodů | Poznámky: Dodavatel uvede reálné číselné hodnoty, způsob technického řešení. Doloží číslem strany v doložené dokumentaci (návod, brožura, tech.list)
Přístroj v nejvyšší možné míře využívá prostředků umělé inteligence (AI) k vylepšení kvality diagnostické informace, zvýšení plynulosti akvizice dat, usnadnění vyhodnocení získaných dat, náhradě hardwarových prostředků pro gating všude tam, kde je to možné. Důvod: Snížení chybovosti personálu prostřednictvím usnandnění rozhodování o průběhu vyšetření, vylepšení kvality obrazu aplikací postupů AI. | ANO / NE Váha 5 bodů
Přístroj v nabízené konfiguraci umožňuje plynulé skenování PET s variabilní rychlostí posunu stolu, plynulé skenování lze využít i pro získávání dynamických dat. Důvod: Aplikace funkce povede ke zkrácení časové délky vyšetření a snížení radiační zátěže pacienta (díky možnosti libovolné délky PET a tedy i CT skenu - v kontrastu s nutností volit délku CT skokově dle násobků celých vyšetřovacích pozic u standardního systému). Technologie umožňuje pohodlněji získávat data o kinetice radiofarmak. | ANO / NE Váha 10 bodů
Přístroj provádí automatickou modulaci napětí na rentgence dle habitu pacienta. Důvod: Zadavatel dle svých zkušeností považuje tuto funkcionalitu za přínosnou. | ANO / NE Váha 4 body
Průměr otvoru gantry: Důvod: Vyšetřování obézních pacientů + vyšetřování pacientů pro účely plánování radioterapie včetně použití všech ozařovacích pomůcek. | >70 až <72 cm = 1 bod ≥72 až <74 cm = 3 body ≥74 až <76 cm = 5 body ≥76 až <78 cm = 7 bodů ≥78 cm = 9 bodů
Tloušťka scintilačního krystalu: Důvod: Zadavatel při výběru systému klade důraz na prostorovou rozlišovací schopnost systému. V souladu s teorií zobrazování pomocí PET vede menší tloušťka krystalu k menšímu rozptylu scintilačních fotonů a tedy lepšímu prostorového rozlišení. | ≤23 až >22 mm = 1 bod ≤22 až >21 mm = 2 body ≤21 až >20 mm = 3 body ≤20 mm = 4 body
Koincidenční časové okno: Důvod: Krátké koincidenční okno je základním technickým řešením pro omezení vlivu náhodných koincidencí na kvalitu obrazu. | ≤5,0 až >4,7 ns = 2 body ≤4,7 až >4,4 ns = 4 body ≤4,4 ns = 6 bodů
Δt - časové rozlišení TOF (dle NEMA NU 2-2018) ≤ 300 ps: Důvod: Kratší časové rozlišení TOF je předpokladem pro obrazy méně náchylné na chyby v korekcích normalizace, rozptýlených koincidencí a zeslabení. Zlepšuje také správnost a reprodukovatelnost měření kvantitativních parametrů. | ANO / NE Váha 5 bodů
Efektivní citlivost systému založená pouze na TOF - výpočet - Ss*(D/Δx), kde Δx = c.Δt/2, D = 20cm, c = 300000km/s: Důvod: Při rekonstrukcích bude vždy používáno TOF. Vyšší efektivní citlivost vede k možnosti používat méně progresivní systém výpočtu aplikovaných aktivit pro hmotnější pacienty. Vzhledem k závislosti efektivní citlivosti na velikosti měřeného objektu, je výpočet standardizován pro homogenní objekt o průměru 20 cm | > 60 až ≤ 70 cps/kBq = 1 bod > 70 až ≤ 80 cps/kBq = 2 body > 80 až ≤ 90 cps/kBq = 4 body > 90 cps/kBq = 8 bodů
Prostorová rozlišovací schopnost (dle NEMA NU 2-2018 - rekonstrukce FBP) @ 1 cm axiální | ≤ 4,5 až > 4,0 mm = 3 body ≤ 4,0 až > 3,5 mm = 6 bodů ≤ 3,5 mm = 9 bodů
Prostorová rozlišovací schopnost (dle NEMA NU 2-2018 - rekonstrukce FBP) @ 10 cm axiální | ≤ 6,0 až > 5,25 mm = 3 body ≤ 5,25 až > 4,5 mm = 6 bodů ≤ 4,5 mm = 9 bodů
Prostorová rozlišovací schopnost (dle NEMA NU 2-2018 - rekonstrukce FBP) @ 1 cm transaxiální (vypočtená jako průměr radiálního a tangenciálního rozlišení) | ≤ 4,2 až > 3,9 mm = 3 body ≤ 3,9 až > 3,5 mm = 6 bodů ≤ 3,5 mm = 9 bodů
Prostorová rozlišovací schopnost (dle NEMA NU 2-2018- rekonstrukce FBP) @ 10 cm transaxiální (vypočtená jako průměr radiálního a tangenciálního rozlišení) | ≤ 4,9 až > 4,5 mm = 3 body ≤ 4,5 až > 4,0 mm = 6 bodů ≤ 4,0 mm = 9 bodů
Důvod: Zadavatel při výběru systému klade důraz na prostorovou rozlišovací schopnost systému. Lepší prostorová rozlišovací schopnost bez použití moderních rekonstrukčních metod představuje lepší výchozí pozici před rekonstrukcí obrazu. Rekonstrukční metoda nemusí "dohánět" horší základní prostorovou rozlišovací schopnost. Menší degradace prostorové rozlišovací schopnosti směrem ke krajům zorného pole (lepší hodnota FWHM @10 cm) představuje lepší výchozí pozici pro korekci pomocí PSF rekonstrukce.
Maximální dosažitelný čas kontinuálního skenování CT ve spirálním módu: Důvod: V případě provádění plánovacích PET/CT a zároveň požadavku na 4D CT je dle zkušeností pracoviště maximální časová délka skenu důležitým parametrem. Kratší časová délka omezuje rozsah vyšetření. | > 100 až ≤ 110 s = 1 bod > 110 až ≤ 120 s = 2 body > 120 až ≤ 130 s = 3 body >130 až ≤ 140 s = 4 body > 140 až ≤ 150 s = 5 bodů > 150 s = 6 bodů
Maximální výkon CT generátoru vysokého napětí: Důvod: Vyšší výkon generátoru je limitujícím faktorem ovlivňujícím kvalitu obrazu u obézních pacientů. | > 72 až ≤ 78 kW = 1 bod > 78 až ≤ 84 kW = 2 body > 84 až ≤ 90 kW = 4 body > 90 kW = 8 bodů
Maximální průměr zorného pole CT pro účely korekce na zeslabení a podpory radioterapie > 700 mm: Důvod: Systém musí maximálně využívat plnou velikost otvoru v gantry deklarovanou výrobcem, i za cenu doplnění potřebné softwarové licence. | ANO / NE Váha 5 bodů
Automatické provádění denních kontrol PET systému v denní dobu nastavenou uživatelem: Důvod: Zadavetel požaduje provádění PET zkoušky systému v době bez přítomnosti obsluhy, tesně před příchodem personálu na pracoviště. Tím bude zabezpečen rychlý start provozu nebo možnost opakování zkoušky bez narušení následného provozu. | ANO / NE Váha 2 body
Automatizované vyhodnocení denních kontrol PET systému: Důvod: Zadavetel na základě svých zkušeností požaduje automatické vyhodnocení PET zkoušky systému, aby v případě nepřítomnosti personálu vyčleněného k provádění provozních zkoušek nebyl narušen následný provoz. | ANO / NE Váha 2 body
Automatizované vyhodnocení denních kontrol CT systému: Důvod: Zadavetel požaduje automatizované vyhodnocení CT zkoušky systému tak, aby byla dodržena vysoká reprodukovatelnost výsledků zkoušek bez ohledu na to, kdo zkoušku provádí. | ANO / NE Váha 2 body
Dodavatel na dodávané vyhodnocovací stanici zajistí možnost plnohodnotného a bezproblémového zpětného hodnocení předchozích pacientských studií a rovněž hodnocení pacientských studií současně pořízených na stávajícím přístroji se zachováním dosavadního systému hodnocení a kvantifikace používaného na pracovišti. Důraz je kladen zejména na plnění podmínek EARL v1 akreditace pracoviště, kdy jsou data ze stávajícího systému (Siemens Biograph mCT 40) zrekonstruována s post-rekonstrukční filtrací Gaussovským filtrem s FWHM 5 mm a pro účely kvantifikace dodatečně filtrována dalším Gaussovským filtrem s FWHM 5 mm (k dosažení celkové filtrace odpovídající 7 mm). Surová data k provedení dodatečné rekonstrukce nejsou v PACS uchovávána, dodatečná filtrace musí probíhat na úrovni vyhodnocovací stanice a nesmí mít vliv na obrazovou kvalitu. Ke splnění těchto požadavků NESMÍ BÝT POUŽITO DODATEČNĚ REKONSTRUOVANÉ SÉRIE ŘEZŮ. Důvod: Zadavatel považuje za nesmírně důležité zachovat možnost zpětného hodnocení a hodnocení studií pořizovaných na stávajícím přístroji tak, aby nebylo nutné řešit popis zrekonstruovaných obrazů ze stávajícího PET/CT na stávající stanici a z dodávaného PET/CT pouze na dodávané stanici. Bez této možnosti je značně ztížena možnost standardizace kvantifikace. | ANO / NE Váha 10 bodů
Využití stávajícího systému server-klient (Siemens syngo.via) pro správu a vyhodnocování zrekonstruovaných dat se zachováním všech funkcionalit požadovaných v technických specifikacích. Důvod: Zadavatel považuje za neúčelné řešit popis zrekonstruovaných obrazů PET/CT na dvou různých vyhodnocovacích systémech v rámci jednoho pracoviště. | ANO / NE Váha 10 bodů
Možnost chlazení PET/CT systému pomocí vodního chlazení s odvodem maximálního přebytečného množství tepla vznikajícího provozem přístroje do externího výměníku - tedy nikoli prostou disipací veškerého přebytečného tepelného výkonu do prostoru vyšetřovny: Důvod: Zadavatel považuje chlazení systému vodou za prioritní možnost. Pracoviště bude umístěno pod zemí, odkázané na nucenou ventilaci. Odvádění velkého množství tepla z prostoru vyšetřovny pomocí vzduchotechniky v budově by kladlo zvýšené nároky na její výkon. Z hlediska snížení hlučnosti systému a zvýšení komfortu při domluvě s pacientem je vodní chlazení přínosem. | ANO / NE Váha 8 bodů
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zadavatel požaduje full servis přístroje s pravidelnou automatickou obnovou (upgrade) software při uvolnění nové verze výrobcem po celou dobu životnosti přístroje.
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací na celý dodávaný systém včetně všech komponent minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) - po dobu záruky bude zhrnuto v kupní ceně.
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů na celý dodávaný systém včetně všech komponent autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 2 roky, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 10 let