## technická specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2022-000029
Název veřejné zakázky: Malá kamera pro dozimetrii
Uveďte typ, výrobce:
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Obecné požadavky
Mobilní zobrazovací systém pro dozimetrii při radioterapii otevřenými zářiči
Mobilní jednodetektorový gama kamerový systém určený pro planární zobrazení min: štítné žlázy, příštítných tělísek, sentinelových uzlin a srdce (MUGA scan)
Systém musí být schopný provozu na baterii minimálně po dobu 1 hodiny.
Kolimátory
Sada kolimátorů (pro každý detektor)
LEHR - vysoké rozlišení pro nízké energie
LEGP - obecné použití pro nízké energie
LEDV - nízké energie divergentní
LEPH - pinhole s min 3 různými vložkami (3 mm, 4 mm a 4,5 mm)
HEGP - vysoké energie, obecné použití
Kolimátorový vozík/vozíky pro sadu kolimátorů
Gantry/detektory
Detektor musí mít energetický rozsah min. 55-400 keV
Krystal detektoru musí mít tloušťku 9,5 mm a průměr 280 mm
Vertikální pohyb detektoru musí mít v rozmezí min. 950 -1450 mm od země.
Náklon detektoru musí být min. v rozsahu -15 až 90 stupňů
Rotace detektoru musí být min. v rozsahu -90 až 180 stupňů
Součástí gantry musí být ovládací konzole (ovladací prvky + monitor pro zobrazení nastavení a průběhu vyšetření s velikostí min. 15´´)
Akviziční jednotka a akviziční parametry systému
Kompletní samostatná akviziční stanice základních akvizičních nástrojů (včetně periférii)
Akviziční systém se softwarem pro dozimetrické scintigrafické planární vyšetření (min.statické a dynamické, gated)
Akviziční systém se SW nástrojem pro denní QC a jejich automatické vyhodnocení
Pořízení akvizice v režimech planar (frame mode, dynamic, gated)
Akvizice dle přednastaveného času nebo počtu impulzů
Akviziční systém musí mít funkci Multi energy window - akvizice více radionuklidy současně
Akviziční systém musí mít funkci Scatter window
Akviziční systém musí mít funkci Akviziční zoom
Akviziční systém musí mít softwarové a hardwarové vybavení pro snímání 99mTc, 111In, 123I, 131I
Akviziční systém musí mít funkci vytvářet, modifikovat a ukládat libovolné množství uživatelských akvizičních protokolů
Akviziční stanicí s podporou plánování pacientů (DICOM Worklist) a schopností automatického odesílání zpracovaných dat (DICOM Send) na minimálně 2 DICOM destinace (archiv a vyhodnocovací stanice).
Fyzikální specikace
Planární prostorové rozlišení pro vysoké rozlišení (140 keV) bez rozptylu (podle NEMA NU 1-2007) ≤ 8mm
Energetické rozlišení (140 keV) ≤ 9,5 %
Citlivost systému (senzitivita) v 10cm LEHR pro 140keV ≥ 85,5 imp s-1.MBq-1
geometrická rozlišovací schopnost intrinsic (prostorové rozlišení podle NEMA):
- FWHM (UFOV) ≤ 4,0
- FWTM (UFOV) ≤ 8,0
- FWHM (CFOV) ≤ 4,0
- FWTM (CFOV) ≤ 8,0
Homogenita pole, (podle NEMA):
- diferenciální (UFOV) ≤ 3,0%
- integrální (UFOV) ≤ 4,0%
- diferenciální (CFOV) ≤ 2,5%
- integrální (CFOV) ≤ 3,0%
Softwarové vybavení
Modul pro dozimetrickou kvantifikaci
Zakreslení uživatelsky definovaného ROI (elipsa, obdélník, threshold, regiongrow) a možnost odečtení počtu impulzů v ROI
Software pro vyhodnocení dynamických studií
Systém musí mít funkci tisku obrazových dat z vyšetření
Systém musí mít funkci exportu do min. DICOM file a jpeg
Systém musí mít funkci DICOM Modality Worklist
Systém musí z uložených obrazových dat ve formátu DICOM vytvářet savescreen ve formátu DICOM
Systém musí mít funkci uložení informací o aplikované aktivitě v DICOM formátu
Systém musí mít podporu síťové komunikace pomocí DICOM (archivace dat do PACS, stažení dat z PACS pro případný dodatečný postprocessing)
Systém musí mít funkci pro archivace dat na PACS DICOM 3.0
Systém musí mít funkci pro oboustranný přenos dat DICOM
Systém musí být připojen do sítě FN Olomouc a na PACS server FNOL (MARIE PACS), dodavatel musí potvrdit kompatibilitu dle dokumentu MARIE Conformance Statement (viz příloha č. 7 zadávací dokumentace)
Příslušenství systému:
Součátí dodávky musí být vyhodnocovací stanice vč. diagnostického monitoru s velikostí min. 15´´
Součátí dodávky musí být DICOM databáze pro ukládání klinických DICOM studií
Součátí dodávky musí být dodání kompletní sady zkušebních pomůcek pro všechny typy QC testů požadovaných výrobcem včetně případných stojanů, držáků, upevňovacích systémů apod.
Součátí dodávky musí být 1 kus barevné laserové tiskárny umožňující tisk na papír formátu A4, duplex, USB, LAN
Součátí dodávky musí být příslušenství k dobíjení baterie systému
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) - po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 2 roky, případně uveďte jinou delší (v letech)
Životnost přístroje minimálně 8 let