| Definování jednoduchého CPM měření |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokračování definování Vašeho prvního protokolu ................................................... |  | GS31 |
| Příklad postupu pro CPM měření ................................................................................. |  | GS31 |
| Zpřístupnění protokolu pro definici (nebo editaci) ..................................................... |  | GS32 |
| Pojmenování protokolu ................................................................................................ |  | GS35 |
| Nastavení podmínek pro měření .................................................................................. |  | GS36 |
|  | Nastavení maximální doby měření pro vzorek ..................................................... | GS37 |
|  | Cyklování vzorků (opakování měření) ................................................................. | GS37 |
|  | Volba typu dat (CPM, DPM) ................................................................................. | GS38 |
|  | Volba nuklidu a oblastí měření ............................................................................. | GS39 |
|  | Nastavení doplňkových parametrů pro ukončení měření ...................................... | GS40 |
|  | Odečítání pozadí ode všech vzorků ..................................................................... | GS41 |
|  | Určení chemického zhášení ve Vašich vzorcích ................................................... | GS42 |
|  | Korekce naměřených dat na rozpad nuklidu ......................................................... | GS42 |
|  | Doplňkové korekční faktory pro měření ................................................................ | GS43 |
|  | Návrat do okna Edit Protocol ............................................................................... | GS44 |
| Definice typu a počtu lahviček pro jeden vzorek ........................................................ |  | GS46 |
| Definice tiskového výstupu výsledků měření vzorků ................................................. |  | GS48 |
|  | Výběr datových polí pro výstup ............................................................................ | GS51 |
|  | Změna čísla pozice datového pole........ ............................................................... | GS52 |
|  | Návrat do okna Printer Output.............................................................................. | GS52 |
| Návrat do okna Status.................................................................................................. |  | GS53 |
| Co by jste měli dělat dále ............................................................................................. |  | GS53 |
| # Seznam obrázků této kapitoly |  |  |
| Obrázek 4-1. Status (Hlavní) okno .................................................................................. |  | GS32 |
| Obrázek 4-2. Edit Protocol okno ...................................................................................... |  | GS33 |
| Obrázek 4-3. Count Condition okno ................................................................................ |  | GS36 |
| Obrázek 4-4. Manual Regions okno ................................................................................ |  | GS39 |
| Obrázek 4-5. Special Conditions okno ............................................................................. |  | GS43 |
| Obrázek 4-6. Sample Order okno .................................................................................... |  | GS46 |
| Obrázek 4-7. Printer Output okno .................................................................................... |  | GS48 |
| Obrázek 4-8. Edit Cell Select okno .................................................................................. |  | GS49 |

# Pokračování definování Vašeho prvního protokolu

Předpokládá se, že než začnete definovat specifické datové parametry Vašeho protokolu, je tento protokol označen jménem pro jeho identifikaci a jménem uživatele tak, jak je popsáno v kapitole Naming a Data Reduction Protocol. Toto jméno se bude objevovat v adresáři protokolů Status okna, což Vám umožní snadnější nalezení protokolu pro jeho použití, nebo editaci.

Následující krok spočívá z definování podmínek pro měření redukce dat protokolu. Tento postup je  opět složen z přístupových oken a z vytvoření odpovědí na dotazy, které jsou uvedeny v každém z těchto oken. Jakmile byly všechny nezbytné dotazy zodpovězeny, vraťte se zpět do Status okna a začněte analýzu vzorku.

# Příklad postupu pro CPM měření

Tak jak bylo popsáno dříve, postup pro CPM měření je následující :

Postup:		Rutinní test na stěry může být použit k detekci možné radioaktivní kontaminace laboratorní pracovní plochy. Vzorek pro analýzu je připraven z potenciálně kontaminované pracovní plochy (testované vzorky). Doplňkový vzorek je připraven z pracovní plochy, kde radioaktivita nebyla nikdy použita (pozadí vzorku pro test na stěny). 	Očekávané primární kontaminanty jsou 3H a 14C společně s možnou kontaminací vysokoenergetickými radionuklidy. Potenciální komplikací analýzy může být přítomnost luminiscence vzorku, která může být náhodně sejmuta v průběhu přípravy vzorku (stěr pracovní plochy). Vzorky, které obsahují dvojnásobek CPM pozadí představují plochu, která je radioaktivně kontaminována.

# Zpřístupnění protokolu pro definování (nebo editaci)

Jestliže jste právě ukončili pojmenováni protokolu (popsáno v kapitole Naming a Data Reduction Protocol ) a je stále zobrazeno okno Edit Protocol, jděte na stranu GS36.

Jestliže je zobrazeno jiné okno než Edit Protocol, sledujte instrukce, které jsou popsány dále.

- Když je zobrazeno Status okno, stiskněte funkční klávesu EXIT (obr. 4-1).

- Stiskněte funkční klávesu EDIT PROT.

Tento krok zobrazí hlavní Edit Protocol okno, ze kterého jsou přístupné všechny funkce pro definování protokolu (obr. 4-2).

V horní části rámečku tohoto okna se zobrazí informace ‘’Protocol:“ a ‘’Name:“, která zobrazuje číslo a jméno protokolu, vybraného  pro definování nebo editaci.  Kurzor je umístěn přímo pod touto zprávou na dotazu ‘’Edit Protocol #:“. Tento dotaz Vám umožňuje vybrat protokol, který budete definovat :

- Vložte protokol číslo  3 a stiskněte <Enter>.

Po Vašem vkladu vložení se číslo 3 objeví jednak na pozici kurzoru a řádku "Protocol:", ale i jméno protokolu se objeví v řádku "Name:"

Z okna Edit Protocol budete mít také přístup do několika jiných funkcí, které definují protokol. První funkcí je :

| EXIT EDIT | Vrací vás do Status okna. |
| --- | --- |

Dále jsou uvedeny dvě skupiny funkcí. První z nich řídí tu část protokolu, která se týká sběru a zpracování dat :

| PROTOCOL ID | Dovoluje Vám dát protokolu jméno, které se bude objevovat v hlavičce protokolu Status okna a v tiskovém výstupu (popsáno v kapitole Naming a Data Reduction Protocol ). |
| --- | --- |
| COUNT CONDITION | Dovoluje Vám definovat parametry měření, jako jsou : měřící čas, ukončení měření, indikátor zhášení atd. |
| SAMPLE ORDER | Dovoluje Vám definovat, kolikrát bude vzorek měřen, počet replikátů vzorku atd. |

Druhá skupina funkcí řídí výstup získaných dat, podle následujícího popisu:

| PRINTER OUTPUT | Dovoluje Vám vybrat datová pole, která budou poslána na tiskárnu (popsáno v kapitole Data Output referenčního manuálu). |
| --- | --- |
| RS232 OUTPUT | Dovoluje Vám vybrat typ souborů a data, která budou poslána po sériovém portu RS-232 (popsáno v kapitole Data Output referenčního manuálu). |
| DISK FILE OUTPUT | Dovoluje Vám vybrat typ souborů a data, která budou uložena na disku (popsáno v kapitole Data Output referenčního manuálu). |
| DATA CELL FORMAT | Dovoluje Vám specifikovat přesnost desetinných míst předdefinovaných datových polí a vytvořit dodatečné rovnice pro zpracování dat (popsáno v kapitole Data Output referenčního manuálu). |
| SELECT APPLICATION | Dovoluje Vám identifikovat aplikační program, který bude automaticky přistupovat k uloženým datům po ukončení měření, nebo po změření každého vzorku (popsáno v kapitole Tandem Processing referenčního manuálu). |
| WORKLIST | Dovoluje Vám vytvářet Worklist, který přiřazuje Sample ID naměřené hodnotě každého vzorku (popsáno v kapitole Worklist referenčního manuálu). |

Funkce pro zpracování dat jsou vypsány v logickém pořadí tak, jak přistupujete k definování protokolu.

# Pojmenování protokolu

Jestliže protokolu ještě nebylo přiřazeno jméno tak, jak je popsáno v kapitole Naming a Data Reduction Protocol, potom to udělejte nyní. Po pojmenování protokolu se vraťte do okna Edit Protokol (obr. 4-2) :

- Stiskněte funkční klávesu EXIT.

# Nastavení podmínek pro měření

Když chcete vstoupit do té části protokolu, kde se nastavují podmínky měření, udělejte toto:

- Stiskněte funkční klávesu COUNT CONDITION.

Zobrazí se okno Count Condition (obr. 4-3).

Když chcete definovat podmínky měření  pro Vaši analýzu, budete se muset vyjádřit k následujícím položkám :

- Jak má být měření ukončeno (čas, 2 Sigma %, vyřazení nízkých impulsů).

- Jaký typ dat má být získáván (CPM nebo DPM).

- Jaké to jsou oblasti pro měření Vašich nuklidů.

- Mají být data korigována (na pozadí, rozpad, luminiscenci, barvu)

- Co je indikátor zhášení.

## Nastavení maximální doby měření pro vzorek

První dotaz v okně Count Condition, ‘’Count Time?“, Vám dovoluje nastavit maximální dobu, po kterou bude vzorek měřen. Obecně platí, že delší doby měření zlepšují statistiku měření a zpřesňují výsledky měření. Dvě další zakončení měření, ‘’2 Sigma %“ a ‘’Low Count Reject“, Vám dovolují nastavit minimální měřící čas, po který bude vzorek měřen. Tato další ukončení měření budou v manuálu citována  později.

- Vložte měřící čas (v minutách) a stiskněte <Enter>.

( příklad: 2.00)

## Cyklování vzorků (opakování měření)

Následující dotaz v Count Condition okně, ‘’Cycles?“, Vám dovoluje nastavit, kolikrát mají být vzorky v kazetě (v kazetách) měřeny. Tento parametr neznamená nepřetržité opakované měření jednoho vzorku, pokud je stále v detektoru, ale přesněji to znamená opětovné změření vzorku po ukončení měření kazety (kazet), které bylypřesunuty jeden kompletní cyklus v měniči vzorků. Použijte hodnotu ‘’0“, pro nekonečný cyklus.

- Vložte číslo, které indikuje, kolikrát má být vzorek změřen a stiskněte <Enter>.

(příklad: 2)

Například, vzorek bude měřen ve dvou cyklech, protože je možná přítomnost luminiscence, která falešně zvyšuje CPM vzorku. Výrazná změna CPM hodnot mezi prvním a druhým cyklem bude indikovat přítomnost luminiscence. Použijte proto speciální scintilační roztoky, jako je např. Packard Ultima Gold(R), které pomohou eliminovat luminiscenci ve Vašich vzorcích. Může být rovněž zapnuto luminiscenční koincidenční zařízení, pro korigování impulsů na náhodné non-beta impulzy. Použití tohoto zařízení bude popsáno v další části tohoto manuálu.

Jestliže data z každého cyklu měření mají být přístupná v pozdější době, mohou být uložena na disk do souboru v ASCII formátu. Soubor, který je generován automaticky v každém cyklu, musí být

pojmenován jedinečným jménem (viz kapitola Data Output referenčního manuálu).

## Volba typu dat (CPM, DPM)

Další dotaz v Count Condition okně, ‘’Data Mode?“, Vám dovoluje výběr typu dat, která budete získávat (CPM, nebo různá DPM stanovení).

- Vyberte typ dat z nabídky funkčních kláves.

(příklad: CPM)

Volba CPM shromažďuje a podává zprávu o počtu impulsů za minutu pro každý vzorek. Tyto impulsy mohou být korigovány více rozdílnými faktory, které jsou v tomto okně přístupné později.

Potvrzovací dotaz se objeví vždy, když je změněn parametr ‘’Data Mode“.

- Vyberte funkční klávesu YES pro potvrzení datového módu, který byl změněn.

## Volba nuklidu a oblastí měření

Další dotaz v Count Condition okně, ‘’Radionuclide?“, Vám dovoluje vybrat předdefinované měřící oblasti, nebo manuálně definovat Vaše vlastní oblasti měření.

- Pomocí funkčních kláves vyberte oblasti měření pro nuklid.

(příklad: MANUAL)

Ačkoliv používáte tento protokol hlavně pro stanovení 3H (oblast  0.0 - 18.6 keV) a 14C (oblast 18.6 - 156 keV), můžete se také zabývat oblastí nad 156 keV pro nuklidy s vyšší energií. Nejsnadnější cestou pro přístup ke třetí oblasti měření je definování všech oblastí jako manuální (pouze pro CPM měření). Jestliže jste zvolili MANUAL, objeví se okno Manual Regions (obr. 4-4), které Vám dovoluje definovat spodní a horní energetický limit pro každou oblast měření (v keV).

- Vložte dolní limit pro oblast A a stiskněte <Enter>.

(příklad: 0.0)

- Vložte horní limit pro oblast A a stiskněte <Enter>.

(příklad: 18.6)

- Vložte dolní limit pro oblast B a stiskněte <Enter>.

(příklad: 18.6)

- Vložte horní limit pro oblast B a stiskněte <Enter>.

(příklad: 156)

- Vložte dolní limit pro oblast C a stiskněte <Enter>.

(příklad: 156)

- Vložte horní limit pro oblast C a stiskněte <Enter>.

(příklad: 200)

Nyní jsou všechny 3 oblasti měření nadefinovány. Pokud se chcete vrátit do Count Condition okna, udělejte :

- Stiskněte funkční klávesu EXIT.

## Nastavení doplňkových parametrů pro ukončení měření

Další dotaz v Count Condition okně, ‘’Count Termination?“, Vám navíc dovoluje nastavit ukončení měření i po nastavení doby měření. Protože máte pouze screeningové vzorky, nebude muset používat ‘’2 Sigma %“ a ‘’Low Count Reject“ ukončení :

- Stiskněte funkční klávesu NO.

Způsoby ukončení pomocí parametrů  ‘’2 Sigma %“ a ‘’Low Count Reject“ jsou popsány v kapitole Defining a DPM Assay.

## Odečítání pozadí ode všech vzorků

Další dotaz v Count Condition okně, ‘’Background Subtract?“, Vám dovoluje odečítat hodnotu CPM pozadí pro všechny vzorky. Hodnota pozadí může být stanovena třemi různými způsoby :

| 1st Vial | První lahvička v protokolu je měřena 10 minut, nebo po dobu měření nastavenou v protokolu (která je někdy větší) a hodnota CPM je určena pro každou oblast měření. Toto představuje pozadí, které je odečítáno ode všech ostatních vzorků v analýze. |
| --- | --- |
| Manual | Zobrazí Background okno, které dovoluje manuálně vložit CPM hodnoty pro každou oblast měření, která je odečítána ode všech ostatních vzorků v analýze. |
| IPA | Používá hodnotu CPM pozadí, získávanou v průběhu kalibrace a IPA procedury. Úplné spektrum pozadí je ukládáno v průběhu kalibrace, takže odpovídající impulsy jsou dostupné pro jakoukoliv oblast měření. |

- Vyberte pozadí z nabídky funkčních kláves.

(příklad: 1st Vial)

V tomto příkladu používáte metodu 1st Vial, protože kontrolní vzorek pozadí (první vzorek Vaší analýzy) může vytvářet CPM hodnoty, odpovídající impulsům pozadí, které souvisí s přístrojem a scintilačním roztokem. CPM hodnoty každého vzorku v tiskovém výstupu jsou korigovány na toto pozadí. Proto, když chcete nalézt vzorky Wipe testu, které překročí kritérium dvojnásobku CPM pozadí, budete  muset prohlížet pouze CPM hodnoty vyšší, něž je vytisknutá hodnota CPM první lahvičky (vzorek pozadí).

## Určení chemického zhášení ve Vašich vzorcích

Další dotaz v Count Condition okně, ‘’Quench Indicator?“, Vám dovoluje vybrat metodu, pomocí které je stanoveno chemické zhášení Vašeho vzorku. Protože máte pouze CPM data získaná v tomto příkladu, nemohou být provedeny korekce účinnosti měření nebo DPM výpočty.

- Vyberte volbu SIS (Spectral Index of the Sample) z nabídky funkčních kláves.

Tato metoda používá pro stanovení zhášení model distribuce energií nuklidu, který je obsažen ve vzorku.  Získaná hodnota je dostačující k tomu, aby zjistila silné zhášení jakéhokoliv vzorku.

Dotaz ‘’ES Terminator?“ je potlačen a nemůže být zpřístupněn, poněvadž SIS nepoužívá vnější standard.

Pro vysvětlení problému indikátorů zhášení, viz strana GS108 tohoto manuálu, nebo text manuálu Liquid Scintilation Analysis Handbook (dodáváno s Vaším přístrojem).

## Korekce naměřených dat na rozpad nuklidu

Další dotaz v Count Condition okně, ‘’Half  Life Correction?“, Vám dovoluje korigovat získané impulsy na poločas rozpadu nuklidu.

- V tomto příkladu použijte implicitní volbu NO.

Korekce na rozpad je použita hlavně pro nuklidy s krátkým poločasem rozpadu.

## Doplňkové korekční faktory pro měření

Poslední dotaz ‘’Special Condition?“ Vám dovoluje nastavit různé speciální korekční parametry pro měření.

- Stiskněte funkční klávesu VIEW/EDIT.

Tento krok zobrazí Special Condition okno (obr. 4-5).

První dotaz v okně Special Condition, ‘’Luminescence Correction?“, Vám dovoluje korigovat Vaše výsledky o impulzy, které mají původ v luminiscenci vzorku (náhodná koincidence, non-beta). Je aktivována speciální, časově zpožděná koincidenční jednotka, která detekuje a koriguje impulsy na luminiscenci. V našem příkladu je luminiscence potenciální komplikací.

- Stiskněte funkční klávesu YES.

Dotazy ‘’Heterogenity Monitor?“ a ‘’Colored Samples?“ jsou vyloučeny, neboť tyto možnosti se týkají pouze DPM datového módu (popsáno v kapitole Defining a DPM Assay).

Následující dotaz ‘’High Sensitivity Count Mode?“ (nebo ‘’Low Level Count Mode?“ u některých modelů), Vám dovoluje přístup ke speciálním módu měření, který je popsán v kapitole Alphabetical Reference referenčního manuálu. Příklad naší analýzy nepotřebuje tuto funkci.

- Použijte implicitní volbu NO.

Následující dotaz ‘’Static Controller?“, Vám dovoluje zapnout speciální zařízení, sloužící k eliminaci statické elektřiny na lahvičce vzorku.

- Použijte implicitní volbu YES.

Vybití statické elektřiny může falešně zvyšovat počet impulzů vzorku, tvorbou non-beta pulzů. Je proto doporučováno, aby bylo toto zařízení vždy použito. Stává se to zvláště významné v podmínkách s nízkou relativní vlhkostí, tam kde se používají umělohmotné lahvičky a když měníte lahvičky pomocí latexových rukavic. Další dodatečné měření k vyloučení vlivu statické elektřiny může zahrnovat zachování relativní vlhkosti okolo 40 % a potření Vašich rukavic speciálním přípravkem Packard PicoWipes (PPN : 7000901) před výměnou lahviček se vzorky. Můžete také použít ‘’Pre-Count Delay“ časovač, který zpožďuje začátek měření každého vzorku po jeho umístění do detektoru. Umožňuje to před zahájením měření vzorku rozptýlit pulsy, které mají původ ve statické elektřině (viz kapitola Setting a Count Delay Timer to Dark-Adapt Samples referenčního manuálu).

Další dotaz, ‘’Coincidence Time (ns)?“, Vám dovoluje vložit dobu trvání otevření koincidenčního okénka.

- Použijte implicitní hodnotu 18 ns.

Koincidenční okno je časový úsek přidělený pro oba PMT(fotonásobiče) k detekci částic. Pomalé scintilátory (yttrium) potřebují delší časové okno k produkci částic v koincidenci. Když jeden PMT detekuje částici, časový interval začíná. Jestliže druhý PMT také detekuje během časového intervalu částici, částice se vyskytují v koincidenci a jsou považovány za řádný rozpad částice ve vzorku. Pokud není žádná částice detekována druhým PMT, částice zachycená prvním PMT je považována za náhodné pozadí a není změřena.

Poslední dotaz v okně Special Conditions, "Delay Before Burst?" umožňuje vložit časový interval, po který detektor vyčká před vyhledáváním dalších pulsů po pravém pulsu částice.

- Implicitní nastavení je NORMAL.

K rozlišení mezi pozadím a pravými beta-částicemi detektor vyhledává doplňkové pulsy po pravém pulsu.  Když doplňkové pulsy přicházejí i po příznakovém pulsu a po čekacím intervalu, částice patří k pozadí. Nicméně některé scintilátory (např. Packard Ultima Gold) produkují doplňkové pulsy, které mohou vytvářet pravé beta částice, podobající se částicím pozadí. Pro tyto typy scintilátorů musíme prodloužit čekací dobu k dodržení vysoké přesnosti měření. Toto je zvláště důležité pro vysokoenergetické beta částice (např. 14C a výše).

Tímto ukončíme nastavení speciálních podmínek měření ukázkového protokolu. K návratu do okna Count Conditions: (obr. 4-3)

- Stiskněte klávesu EXIT.

Obrazovka Count Conditions vypadá jako na obrázku 4-3.  Tento krok také ukončí nastavení podmínek měření pro Vaši analýzu.

## Návrat do okna Edit Protocol

Když se chcete vrátit do okna Edit Protocol (obr. 4-2) :

- Stiskněte funkční klávesu EXIT dokud se neobjeví okno Edit Protocol.

# Definice typu a počtu lahviček pro jeden vzorek

Následující krok v definování Vašeho protokolu je označení typu vzorků, které budete zpracovávat a počet replikátů jednoho vzorku. Přístup do této části protokolu je z Edit Protocol okna (obr. 4-2) :

- Stiskněte funkční klávesu SAMPLE ORDER.

Zobrazí se Sample Order okno (obr. 4-6).

V tomto okně ‘’1st Vial Background“ ukazuje, že jste již dříve vybrali první lahvičku jako zdroj impulsů pro pozadí.

První dodaz, ‘’% Reference?“, Vám dovoluje označit, zda-li každý vzorek by měl být referenční proti specifickému vzorku.

- Použijte implicitní volbu NO.

Další dotaz, ‘’# Counts/Sample Vial?“ Vám dovoluje použít opakované změření vzorku, aniž by jste vytáhli vzorek z detektoru. Toto opakované měření se liší od ‘’cycle counting“, které jste definovali v Count Condition okně. V procesu ‘’cycle counting“ je váš vzorek změřen, vykoná kompletní cestu skrz měnič vzorků a je opět znovu změřen. Ostatní vzorky jsou změřeny mezi sériemi měření Vašich vzorků.

- Použijte implicitní volbu 1 a stiskněte <Enter> . Poslední dotaz v okně Sample Order - "#Vials/Sample?:" Vám dovoluje určit, kolik replikátů každého vzorku bude provedeno.

- Vložte počet replikátů na vzorek a stiskněte <Enter>.

(příklad: 1)

Vaše Sample Order obrazovka vypadá jako na obrázku 4-6. Toto je také ukončení nastavení podmínek pro vzorek Vašeho měření. Pro návrat do okna Edit Protocol:

- Stiskněte funkční klávesu EXIT.

.

# Definice tiskového výstupu výsledků měření vzorků

Volbou specifických datových polí, které mají být tištěny, můžete nadefinovat vzhled tiskového výstupu a pořadí, ve kterém se budou objevovat datová pole (viz podrobný popis v kapitole Data Output referenčního manuálu). Tato funkce je přístupná z Edit Protocol okna (obr. 4-2) :

- Stiskněte funkční klávesu PRINTER OUTPUT (obr. 4-7).

Dotaz, "Print Cells?", Vám dovoluje vybrat :

| NO | Jestliže data nemají být tištěna v průběhu měření vzorků. |
| --- | --- |
| USE EXIST | Jestliže data mají být tištěna tak, jak je specifikováno v Edit Cell Select okně. |
| VIEW / EDIT | Zobrazí Edit Cell Select okno a dovolí Vám vybrat datové soubory ve specifickém pořadí, ve kterém budou tištěny. |

- Stiskněte funkční klávesu VIEW / EDIT.

Zobrazí se okno Edit Cell Select. (obr. 4-9).

Na levé straně okna se nacházejí sloupce s hlavičkami "C#" a "Name". Pod těmito hlavičkami jsou vypsána čísla a názvy datových polí, která jsou použitelná pro výstup. Výběr datových polí je ukázán ve sloupci "Position". Vybraná pole jsou zobrazena v rámečku na pravé straně okna.

Jako příklad si vytiskněte následující datová pole v ukázaném pořadí.

| S# | číslo vzorku |
| --- | --- |
| TIME | čas měření. |
| cpma | měření/min pro oblast A |
| cpmb | měření/min pro oblast B |
| cpmc | měření/min pro oblast C |
| sis | Spectral Index zhášecího vzorku |
| lum | luminiscenční indikátor |
| flag | chybová zpráva |
| {cr-lf} | CR-LF kontrolní kód |
| {CR-LF} je nezbytný jako oddělovač řádků z daty |  |

# Výběr datových polí pro výstup

K výběru těchto polí:

Použijte kurzorových kláves k přesunu kurzoru v sloupci "Position", dokud se nedostanete na úroveň pole se jménem S#.

- Vložte 1 a stiskněte <Enter> .

Takto vybereme S# (vzorek #) jako první pole, jež bude tištěno při výstupu výsledků.

- Použijte šipek k přesunu kurzorů dolů ve sloupci "Position", dokud jej nedostanete na úroveň pole TIME.

- Vložte 2 a stiskněte <Enter> .

Toto vybere TIME jako druhé pole, které bude vytištěno ve výstupní sestavě. Další pole vyberete výše popsaným způsobem.

Poznámka:	Pokud je datovému poli již přiřazeno pořadové číslo a vy se pokusíte toto číslo změnit, zobrazí se Vám chybové hlášení "ENTRY ERROR". Musíte smazat aktuální číslo pozice datového pole a potom znovu vložit nové číslo pozice (viz strana GS52)

Toto je vše o výběru datových polí, která mají být tištěna při výstupu.

# Změna čísla pozice datového pole

Ke změně čísla pozice datového pole určeného k výstupu na tiskárnu, musíte nejdříve před přiřazením nové hodnoty zrušit hodnotu původní:

- Požijte k šipek k nastavení kurzoru k požadovanému datovému poli.

- Stiskněte funkční klávesu DELETE POS.

- Vložte novou číselnou hodnotu a stiskněte <Enter> .

# Návrat do okna Printer Output

K návratu do okna Printer Output (obr. 4-8):

- Stiskněte funkční klávesu EXIT.

Při návratu do okna Printer Output, se objeví oznámení "Use Exist" v dotazu "Print Cells?". To znamená, že vybrané datové buňky budou použity pro výstupní sestavu. Další informace o formátování výstupu dat se dočtete v kapitole Data Output v referenční příručce.

To je vše o definování výstupních sestav. Pro návrat do okna Status:

- Stiskněte funkční klávesu EXIT.

To je vše o definování DPM protokolu. Vraťte se do okna Status a začněte analýzu vzorků tak, jak je to popsáno v kapitole Loading and Running Samples.

# Návrat do okna Status

Pro návrat do okna Status (obr. 4-1):

- Stiskněte funkční klávesu Exit dokud se Vám nezobrazí okno Status .

# Co by jste měli dělat dále

- Toto ukončí definování protokolu pro CPM měření. Návrat do okna Status (obr. 4-1) a začátek analýzy vzorků je popsáno v kapitole Vkládání a spuštění vzorků.