P.O.Box 51		    tel.:  548 525 162	             e-mail: info@s-dent.cz

Mlýnská 44      	            545 222 441		             www.s-dent.cz

602 00 Brno	            548 221 577-80	 	       IČO:      46977830		   		   fax: 545 222 272	                  DIČ: CZ46977830

Protokol o technické kontrole zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje

| Název ZP: Stomatolog. souprava Typ ZP: Selenia, Arcádia Výr. číslo: 2006 F 009 Inv. číslo: C005409-000 | bez závad | opraveno | vyměněno | Provozovatel: FN Olomouc I. P. Pavlova 6 775 20 Olomouc Stomat. klinika - zub. ordinace č. 4 | bez závad | opraveno | vyměněno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vizuální kontrola vnější celková | X |  |  | -funkčnost |  |  |  |
| # Kontrola křesla |  |  |  | -ovládací prvky, bezpečnostní prvky | X |  |  |
| -stabilita, pohyby, koncové polohy, | X |  |  | -funkce nástrojů a nožního ovladače | X |  |  |
| -vůle, bezpečnostní prvky, | X |  |  | -funkce stříkačky | X |  |  |
| -hydraulická část |  |  |  | -funkce mikromotorů | X |  |  |
| -elektrická část, programové polohy | X |  |  | -funkce turbínek | X |  |  |
| -podhlavník | X |  |  | -funkce OZK |  |  |  |
| -opěrky rukou | X |  |  | -funkce polymer. lampy |  |  |  |
| # Kontrola zubní jednotky |  |  |  | ## - |  |  |  |
| -mechanická část (pohyby ramen, tření) | X |  |  | ## -separátor amalgámu |  |  |  |
| -okruh tlak. vzduchu |  |  |  | -signalizace | X |  |  |
| -připojení | X |  |  | -funkčnost | X |  |  |
| -filtry | X |  |  | -naplnění sběrné nádobky | X |  |  |
| -těsnost | X |  |  | -elektrická bezpečnost stomat. soupravy |  |  |  |
| -provozní tlaky | X |  |  | -izolační odpor | X |  |  |
| -okruh tlak. vody |  |  |  | ## -odpor ochranného uzem. vodiče | X |  |  |
| -připojení | X |  |  | -unikající proudy | X |  |  |
| -filtry | X |  |  |  |  |  |  |
| -těsnost | X |  |  |  |  |  |  |
| -provozní tlaky | X |  |  | ## Kontrola kompresoru |  |  |  |
| -odpad | X |  |  | -vizuální kontrola |  |  |  |
| -okruh podtlaku |  |  |  | -těsnost |  |  |  |
| -připojení | X |  |  | -filtry |  |  |  |
| -filtry | X |  |  | -bezpečnostní prvky |  |  |  |
| -těsnost | X |  |  |  |  |  |  |
| -provozní podtlaky | X |  |  | Kontrola odsávačky |  |  |  |
| -elektrická část |  |  |  | ## -vizuální kontrola |  |  |  |
| -pojistky, kabeláž, neporušenost izolace | X |  |  | -těsnost |  |  |  |
| -konektory, bezpečnostní prvky | X |  |  | -bezpečnostní prvky |  |  |  |
| -svítidlo, ventilátor | X |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |

Prvky doporučené k výměně:

Zhotovitel upozorňuje, že tato technická kontrola nenahrazuje elektrické revize ani revize tlakových nádob.

Závěr: Zdravotnický prostředek je – není (nehodící se škrtněte) funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.

Termín následné kontroly do: 31. 08. 2008

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy k prováděným činnostem.

K výkazu práce č.:  125 810

Technickou kontrolu provedl dne:    14. 08. 2007							       					   Podpis a razítko