# Váhoservis Olomouc, Balcárek Josef, J.Jabůrkové 1, 779 00  Olomouc

## K a l i b r a č n í    l i s t

Datum vystavení: 23. 2. 2007                                                          D021530-000                   Josef Balcárek  Váhoservis Olomouc

1.	Zadavatel zkoušky	     : Fakultní nemocnice, I.P.Pavlova,Olomouc

2.	Měřidlo			: Váha můstková s výškoměrem

2.6      Místo                                      :  porod. sál                                                                              2.1.	Druh				: měřidlo hmotnosti

2.2	Výrobce typ			: Transporta  150kg

2.3	Výrobní číslo			: výr..č             Ev.č. D021530-000                                           2.4	Horní mez váživosti		: 150 kg

2.5	Hodnota  dílku		: 50g

3          Výsledek měření

3.1      Teplota vzduchu  22°C  vlhkost vzduchu 45%

3.2      Střední kvadratická chyba opakovatelnosti při zatížení 80kg  0,5d

  - Tabulka naměřených hodnot

Zatíženi  v kg                           Údaje hmotnosti při

stoupajícím zatížení v kg

- 0.0

10                                                   10

20                                                   20

40                                                   40

60                                                   60

80                                                   80

4.	Použité etalony

Použité etalony hmotnosti 100mg-1kg a 2kg - 20kg. Etalonové závaží je lll a IV řádu a má ověřovací list č. 7100-KL-Z418-06 a 7053-KL-Z423-05 vydaný ČMI Olomouc a navazuje na etalony 2 řádu ČMI Olomouc

Kalibraci provedl Josef Balcárek                                     23. 2.  2007

Martin Balcárek