# Váhoservis Olomouc, Balcárek Josef, J.Jabůrkové 1, 779 00  Olomouc

## K a l i b r a č n í    l i s t

Datum vystavení: 23. 2. 2007                                                      D057326-000

Josef Balcárek  Váhoservis Olomouc

1.	Zadavatel zkoušky	     : Fakultní nemocnice, I.P.Pavlova,Olomouc

2.	Měřidlo			: Váha můstková digitální                                                                     2.6      Místo                                      : kuchyně                                                                            2.1.	Druh				: měřidlo hmotnosti

2.2	Výrobce typ			: Metler ID.5

2.3	Výrobní číslo			: výr..č 1994154    D057326-000

2.4	Horní mez váživosti		: 150 kg

2.5	Hodnota  dílku		: 0,01kg

3          Výsledek měření

3.1      Teplota vzduchu  23°C  vlhkost vzduchu 45%

3.2      Střední kvadratická chyba opakovatelnosti při zatížení 100kg  0,5d

  - Tabulka naměřených hodnot

Zatíženi  v kg                           Údaje hmotnosti při

stoupajícím zatížení v kg

0                                                        0.0

10                                                     10

20                                                     20

40                                                     40

60                                                     60

80                                                     80

100                                                   100

4.	Použité etalony

Použité etalony hmotnosti 100mg-1kg a 2kg - 20kg. Etalonové závaží je lll a IV řádu a má ověřovací list č. 7100-KL-Z418-06 a 7053-KL-Z423-05 vydaný ČMI Olomouc a navazuje na etalony 2 řádu ČMI Olomouc

Kalibraci provedl Josef Balcárek                                     23. 2.  2007

Martin Balcárek