# Váhoservis Olomouc, Balcárek Josef, J.Jabůrkové 1, 779 00  Olomouc

## K a l i b r a č n í    l i s t

Datum vystavení: 23. 2. 2007                                                     E0163007

Josef Balcárek  Váhoservis Olomouc

1.	Zadavatel zkoušky	     : Fakultní nemocnice, I.P.Pavlova,Olomouc

2.	Měřidlo			: Váha gramová-předvážka

2.6      Místo                                      : Sklad kuchyně

2.1.	Druh				: měřidlo hmotnosti

2.2	Výrobce typ			: Teřaillon

2.3	Výrobní číslo			: výr.č               Ev.č. E0163007                                     2.4	Horní mez váživosti		: 2000 g

2.5	Hodnota  dílku		: 2g

3          Výsledek měření

3.1      Teplota vzduchu  23°C  vlhkost vzduchu 45%

3.2      Střední kvadratická chyba opakovatelnosti při zatížení 1000g = 0,5d

  - Tabulka naměřených hodnot

Zatíženi  v g                           Údaje hmotnosti při

stoupajícím zatížení v g

0                                                    0

50                                                   50

100                                                 100

200                                                 200

500                                                 494

1000                                                990

2000                                                 995

4.	Použité etalony

Použité etalony hmotnosti 100mg-1kg a 2kg - 20kg. Etalonové závaží je lll a IV řádu a má ověřovací list č. 7100-KL-Z418-06 a 7053-KL-Z423-05 vydaný ČMI Olomouc a navazuje na etalony 2 řádu ČMI Olomouc

Kalibraci provedl Josef Balcárek                                     23. 2.  2007

Martin Balcáre