## List1
PROTOKOL
AURA Medical s.r.o. |  |  | O PROVEDENÍ PRAVIDELNÉ PREVENTIVNÍ A SERVISNÍ KONTROLY NA PŘÍSTROJÍCH ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY DLE ZÁKONA č.123/00, č.346/2003 SBÍRKY ( §52, §27, §28 ), V PLATNÉM ZNĚNÍ POŽADAVKŮ ČSN 34 10 10, 3417 20, 33 21 40, 33 15 00, 60 601-1, 33 20 00-41 až 43 A DALŠÍCH NOREM SOUVISEJÍCÍCH
K Verneráku 4
14800 Praha 4
tel.: +420244910200, +420244913370, +420244913375
fax: +420244910169
www.aura-group.cz
aura@aura-group.cz
Uživatel |  |  | FN Olomouc
operační sál
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
Přístroj |  |  | C-rameno Exposcop 8000 VISTA
Výrobní číslo |  |  | 5449
Inventární číslo |  |  | 20884
Výrobce |  |  | ZIEHM
Vypracoval |  |  | Stanislav Režňák
| KONTROLA - mechanická |  |  | VYHOVUJE |  | POZNÁMKA
|  |  |  | ANO | NE
1 | Kabeláž | izolace, koncovky, konektory, upevnění, … |  | x |  | Promazány mechanické pojezdy
2 | Kryty | poškození, ztráta, … |  | x
3 | Kontrolky | zapnutí přístroje, indikátory provozu, funkce, … |  | x
4 | Mechan. a elektr. pojezdy, rotační pohyby | tření, drhnutí, ... |  | x
5 | Klávesnice | praskliny, promáčknutí, … |  | x
6 | Expoziční tlačítka, pedály | mechanická poškození, izolace, spínání, ... |  | x
7 | RTG lampa | únik oleje, upevnění, … |  | x
8 | Monitory | obrazovka - mechanické poškození, … |  | x
| KONTROLA - elektrická |  |  | VYHOVUJE |  | POZNÁMKA
|  |  |  | ANO | NE
1 | Hlavní vypínač | správné spínání, … |  | x |  | Promazání segmentů iris a lineární clony.
2 | Tlačítka ON/OFF | správné spínání, indikace, … |  | x
3 | Tlačítka funkcí | zakmitávání, vynechávání, … |  | x
4a | Pohyby iris a lineárních clon | virtuální | rotace, stahování - roztahování | x
4b |  | skutečné | rotace, stahování - roztahování | x
4c | Soustřednost virtuálních a skutečných clon |  |  | x
5 | Kontrola nastavených kV | manuální mód - 55mV = 1kV |  | x
6 | Indikační prvky | displej, kontrolky, … |  | x
7 | Režim snímkování | kontinuální, pulzní, jednopuls |  | x
8 | Zoom | velikost zvětšení, ostrost |  | x
9 | Ukládání snímků |  |  | x
10 | Obraz - kamera | funkce jasové automatiky |  | x
11 | Obraz - monitory | rotace, záměny L - R, zrcadlení |  | x
| KONTROLA - RTG parametrů |  |  | VYHOVUJE |  | POZNÁMKA
|  |  |  | ANO | NE
1 | Geometrie RTG pole | symetrie obrazu v poli |  | x |  | v normě
2 | Geometrie clon | symetrie clon |  | x |  | v normě
3 | Kontrola mřížky | Strukturální artefakty - způsobeno vadnou mřížkou |  | x
4 | Kontrola zobrazení | homogenita zobrazovaného pole |  | x
5 | Kontrola automatiky záření | vyjasnění snímaného předmětu - závislost na umístění v rtg. poli |  | x
| DALŠÍ MĚŘENÍ |  |  | VYHOVUJE |  | POZNÁMKA
|  |  |  | ANO | NE
1 | Napětí sítě |  |  | x |  | 229V~
2 | Ochranný vodič - odpor |  |  | x |  | 0,07W
3 | Izolační odpor |  |  | x |  | 50MW
4 | Napájecí napětí - napětí PWR boardu |  |  | x |  | v souladu se serv. manuálem
Použité měřící přístroje:
METEX M-4650CR: DC749039
Závěr:
Vyměněn propojovací kabel C-ramene a monitorového vozíku. Původní byl vadný , přerušený vodič videosignálu uvnitř kabelu. Uvedený zdravotnický prostředek je funkční a splňuje požadavky pro používání ve zdravotnictví.
Doporučená další kontrola: |  |  | 2008-10-01
18.října 2007
___________________________ |  |  |  |  | __________________________
datum |  |  |  |  | razítko a podpis
Příloha: