V Olomouci 19.2.2024

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce s názvem „NOVOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY B A VNITŘNÍ DOSTAVBA NÍZKOPRAHOVÉHO URGENTNÍHO PŘÍJMU“**

Zadavatel dne 15.2.2024 obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dobrý den,**

**rádi bychom požádali o upřesnění zadávací dokumentace k předmětné zakázce.**

**Zadavatel v technické specifikaci operačních svítidel požaduje: Průměr světelného pole musí mít nastavitelnou** **horní hodnotu minimálně 35 cm /1m**

**Dotaz: Bude zadavatel akceptovat operační světla s horní hranicí průměru světelného pole 25 cm, která je dle** **referencí z mnoha (i zahraničních) prestižních pracovišť zcela dostatečná? Za Vaši reakci předem děkuji.**

*Odpověď k dotazu:*

*Vzhledem k tomu, že norma IEC nepředepisuje žádný minimální ani maximální průměr, jelikož průměr světla musí být přizpůsoben velikosti incize, zadavatel provedl změnu v technické specifikaci světel následovně:*

*Zadavatel odstraňuje požadavek: Průměr světelného pole musí mít nastavitelnou horní hodnotu minimálně 35 cm /1m*

*A nahrazuje požadavkem: D10 musí být min. min. 24cm/ 1m.*

Nad rámec dotazu zadavatel provedl následující administrativní opravu:

Byly odstraněny duplicitní popisy u položek:

Výkaz výměr E1:

* 128301
* 230001
* 230010
* 230013
* 230002
* 230020
* 232101
* 232120
* 232123
* 232141
* 371120
* 376130
* 376131

Výkaz výměr E2:

* 232101
* 232123
* 376130

**Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro nabídky do 26.3.2024 do 10:00.**

**Upravené Soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr (označeny ve vysvětlení jako výkazy výměr) budou poskytnuty všem dodavatelům, kteří si zažádali o PD.**

Přílohy:

Aktualizované výkazy výměr ze dne 19.2.2024